ICS

CCS

13.060

C  51

- 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 5750.7—2023

代替 GB/T   5750.7—2006

生活饮用水标准检验方法

第7部分：有机物综合指标

Standard examination methods for drinking water—

Part 7:Aggregate organic indices

2023-03-17发布

2023-10-01 实施

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

发 布

- GB/T   5750.7—2023

目    次

前言 	Ⅲ

引言 	 IV

1    范围 	1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	1

4    高锰酸盐指数(以O₂计 ) 	 1

5    生化需氧量(BODs) 	  9

6    石油	12

7    总有机碳	18

- GB/T  5750.7—2023

前    言

本文件按照GB/T1.1—2020《 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是 GB/T5750《 生活饮用水标准检验方法》的第7部分。GB/T  5750已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2 部分：水样的采集与保存；

——第3 部分：水质分析质量控制；

——第4部分：感官性状和物理指标；

——第5部分：无机非金属指标；

——第6部分：金属和类金属指标；

——第7 部分：有机物综合指标；

——第8 部分：有机物指标；

——第9部分：农药指标；

——第10部分：消毒副产物指标；

——第11部分：消毒剂指标；

——第12部分：微生物指标；

——第13 部分：放射性指标。

本文件代替 GB/T 5750.7—2006《生活饮用水标准检验方法  有机物综合指标》,与 GB/T  5750.7—

2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)    增加了“术语和定义”(见第3章);

b)    增加了3个检验方法(见4.3、4.4、7.2);

c)    将指标“耗氧量”更改为“高锰酸盐指数(以 O。计)”(见第4章，2006年版的第1章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、湖北省疾病预防控制中心、

无锡市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：施小明、姚孝元、张岚、赵灿、韩嘉艺、岳银玲、唐琳、朱英、刘文卫、孔芳、罗嵩、

周小新。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为 GB/T   5750—1985,2006年第一次修订为 GB/T  5750.7—2006;

——本次为第二次修订。

- GB/T  5750.7—2023

引     言

GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》作为生活饮用水检验技术的推荐性国家标准，与 GB  5749 《生活饮用水卫生标准》配套，是 GB5749  的重要技术支撑，为贯彻实施 GB5749、  开展生活饮用水卫生

安全性评价提供检验方法。

GB/T  5750 由13个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于提供水质检验的基本原则和要求。

——第2部分：水样的采集与保存。目的在于提供水样采集、保存、管理、运输和采样质量控制的基

本原则、措施和要求。

— — 第3 部分：水质分析质量控制。目的在于提供水质检验检测实验室质量控制要求与方法。

——第4部分：感官性状和物理指标。目的在于提供感官性状和物理指标的相应检验方法。

——第5部分：无机非金属指标。目的在于提供无机非金属指标的相应检验方法。

— — 第6 部分：金属和类金属指标。目的在于提供金属和类金属指标的相应检验方法。

— — 第7 部分：有机物综合指标。目的在于提供有机物综合指标的相应检验方法。

——第8部分：有机物指标。目的在于提供有机物指标的相应检验方法。

— — 第9 部分：农药指标。目的在于提供农药指标的相应检验方法。

——第10部分：消毒副产物指标。目的在于提供消毒副产物指标的相应检验方法。

— — 第11 部分：消毒剂指标。目的在于提供消毒剂指标的相应检验方法。

— — 第12 部分：微生物指标。目的在于提供微生物指标的相应检验方法。

— — 第13 部分：放射性指标。目的在于提供放射性指标的相应检验方法。

- GB/T  5750.7—2023

生活饮用水标准检验方法

第7部分：有机物综合指标

1  范围

本文件描述了生活饮用水中高锰酸盐指数(以 O,  计)、石油、总有机碳的测定方法和水源水中高锰

酸盐指数(以 O₂ 计)、生化需氧量(BOD₅) 、石油、总有机碳的测定方法。

本文件适用于生活饮用水和(或)水源水中有机物综合指标的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T  5750.1  生活饮用水标准检验方法  第1部分：总则

GB/T  5750.3  生活饮用水标准检验方法  第3部分：水质分析质量控制

GB/T  5750.4—2023 生活饮用水标准检验方法  第4部分：感官性状和物理指标

GB/T  6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

GB/T 5750.1、GB/T 5750.3 界定的术语和定义适用于本文件。

4  高锰酸盐指数(以O₂ 计 )

- 4.1 酸性高锰酸钾滴定法

- 4.1.1 最低检测质量浓度

本方法适用于氯化物质量浓度低于300 mg/L  (以 C1- 计)的生活饮用水及其水源水中高锰酸盐指 数(以 O₂ 计)的测定。本方法最低检测质量浓度(取100 mL 水样时)为0.05 mg/L  ( 以 O₂  计),最高可

测定高锰酸盐指数(以 O₂ 计)质量浓度为5.0 mg/L。

- 4.1.2  原理

高锰酸钾在酸性溶液中将还原性物质氧化，过量的高锰酸钾用草酸还原。根据高锰酸钾消耗量表

示高锰酸盐指数(以 O。计)。

- 4.1.3 试剂

4.1.3.1  硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸(p2o=1.84g/mL)       在水浴冷却下缓缓加到3体积纯水中，煮

GB/T           5750.7—2023

沸，滴加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。

4.1.3.2  草酸钠标准储备溶液 :称取6.701 g 草酸钠，溶于少量纯水 中，并于1000 mL 容量瓶中用纯水定容，置暗处保存。或使用有证标准物质。

4.1.3.3  高锰酸钾标准储备溶液 :称取3.3 g 高锰酸钾，溶于少量纯水 中，并稀释至1000 mL 。 煮沸15 min, 静置2周。然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色瓶中，置暗处保存并 按下述方法标定浓度。

a)     吸取25.00 mL 草酸钠标准储备溶液于250 mL 锥形瓶中，加入75 mL 新煮沸放冷的纯水及

2.5  mL 硫 酸(pzo=1.84       g/mL)。

b)    迅速自滴定管中加入约24 mL 高锰酸钾标准储备溶液，待褪色后加热至65 ℃,再继续滴定呈 微红色并保持30 s 不褪。当滴定终了时，溶液温度不低于55℃。记录高锰酸钾标准储备溶

液用量。

高锰酸钾标准储备溶液的浓度计算见式(1):

(1)

式中：

——高锰酸钾标准储备溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

C

V                                ——高锰酸钾标准储备溶液的用量，单位为毫升(mL)。

c)    校正高锰酸钾标准储备溶液的浓度 为0.1000 mol/L。

4.1.3.4  高锰酸钾标准使用溶液  :将高锰酸钾标准储备溶液准确稀 释10倍。

4.1.3.5  草酸钠标准使用溶液  :将草酸钠标准储备溶液准确稀释 10倍。

4.1.4  仪器设备

4.1.4.1  电热恒温水浴锅：可调至100 ℃。

4.1.4.2  锥形瓶：250 mL。 4.1.4.3 滴定管。

4.1.5 试验步骤

4.1.5.1  锥形瓶的预处理：向250 mL 锥形瓶内加入1 mL  硫酸溶液(1+3)及少量高锰酸钾标准使用溶 液。煮沸数分钟，取下锥形瓶用草酸钠标准使用溶液滴定至微红色，将溶液弃去。

4.1.5.2  吸取100 mL  充分混匀的水样(若水样中有机物含量较高，可取适量水样以纯水稀释至 100    mL),置于上述处理过的锥形瓶中。加入5 mL  硫酸溶液(1+3)。用滴定管加入10.00 mL 高锰酸 钾标准使用溶液。

4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5

V₁(mL)。

将锥形瓶放入沸腾的水浴中，放置30 min。 如加热过程中红色明显减退，将水样稀释重做。

取下锥形瓶，趁热加入10.00 mL 草酸钠标准使用溶液，充分振摇，使红色褪尽。

于白色背景上，自滴定管滴入高锰酸钾标准使用溶液，至溶液呈微红色即为终点。记录用量

GB/T     5750.7—2023

注：测定时如水样消耗的高锰酸钾标准使用溶液超过了加入量的一半，由于高锰酸钾标准使用溶液的浓度过低，影

响了氧化能力，使测定结果偏低。遇此情况，取少量样品稀释后重做。

4.1.5.6  向滴定至终点的水样中，趁热(70 ℃~80 ℃)加入10.00 mL 草酸钠标准使用溶液。立即用高 锰酸钾标准使用溶液滴定至微红色，记录用量 V₂(mL) 。  如高锰酸钾标准使用溶液浓度为准确的

0.01000   mol/L,滴定时用量应为10.00 mL, 否则可求一校正系数(K), 计算见式(2):

………   …         ……(2   )

4.1.5.7  如水样用纯水稀释，则另取100 mL 纯水，同上述步骤滴定，记录高锰酸钾标准使用溶液消耗 量 V₀(mL)。

4.1.6  试验数据处理

高锰酸盐指数(以 O₂ 计)质量浓度的计算见式(3):

如水样用纯水稀释，则采用式(4)计算水样的高锰酸盐指数(以O,  计):

………(4     )

式中：

p——    高锰酸盐指数(以O₂ 计)的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

R  ——稀释水样时，纯水在100 mL  体积内所占的比例值[例如：25 mL  水样用纯水稀释至

c   ——草酸钠标准使用溶液的浓

8 ——与1.00 mL 高锰酸钾标准使用溶液 相当的以毫克(mg)   表

示氧的质量；

V₃—— 水样体积，单位为毫升(mL);

V₁,K,V₀     分别按步骤4.1.5.5、4.1.5.6和4.1.5.7的要求。

4.2  碱性高锰酸钾滴定法

4.2.1 最低检测质量浓度

本方法适用于氯化物质量浓度高于300 mg/L  (以 Cl-  计)的生活饮用水及其水源水中高锰酸盐指 数(以 O₂  计)的测定。本方法的最低检测质量浓度(取100 mL 水样时)为0.05 mg/L  ( 以 O,  计),最高

可测定高锰酸盐指数(以 O₂  计)质量浓度为5.0 mg/L。

4.2.2  原理

高锰酸钾在碱性溶液中将还原性物质氧化，酸化后过量高锰酸钾用草酸钠溶液滴定。

4.2.3  试 剂

4.2.3.1  氢氧化钠溶液(500 g/L):   称取50 g 氢氧化钠(NaOH),     溶于纯水中，稀释至100 mL。

4.2.3.2  其他试剂按4.1.3.1、4.1.3.4和4.1.3.5的要求。

GB/T     5750.7—2023

4.2.4  仪器设备

按4.1.4的要求。

4.2.5 试验步骤

4.2.5.1  吸取100 mL 水样于250 mL 处理过的锥形瓶内(处理方法按4.1.5.1的要求),加入0.5 mL 氢 氧化钠溶液(500 g/L) 及10.00 mL 高锰酸钾标准使用溶液。

4.2.5.2 于沸水浴中准确加热30 min。

4.2.5.3 取下锥形瓶，趁热加入5 mL 硫酸溶液(1+3)及10.00 mL  草酸钠标准使用溶液，振摇均匀至 红色褪尽。

4.2.5.4  自滴定管滴加高锰酸钾标准使用溶液。至淡红色，即为终点。记录用量V₁ (mL)。

4.2.5.5  按4.1.5.6计算高锰酸钾标准使用溶液的校正系数。

4.2.5.6 如水样需纯水稀释后测定，按4.1.5.7计算100 mL 纯水的高锰酸盐指数(以 O₂ 计),记录高锰 酸钾标准使用溶液消耗量 V₀(mL)。

4.2.6  试验数据处理

按4.1.6处理。

4.3  分光光度法

4.3.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量浓度为0.50 mg/L ( 以 O₂   计),最高可测定高锰酸盐指数(以 O₂   计)质量浓度

为5.0 mg/L。

水样中余氯达到3.5 mg/L 时，本方法不适用。

4.3.2  原理

高锰酸钾在酸性环境中将水样中的还原性物质氧化，剩余的高锰酸钾则被硫酸亚铁铵还原，而过量 的硫酸亚铁铵与指示剂邻菲罗啉生成稳定的橙色络合物，颜色的深浅程度与硫酸亚铁铵的剩余量成正

比关系，测试波长为510 nm, 高锰酸盐指数(以 O,  计)的质量浓度与吸光度成正比。

4.3.3  试剂

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，实验用水为 GB/T  6682 规定的一级水。

4.3.3.1  高锰酸钾标准溶液 :配制、标定、稀释方法按酸性高锰酸钾 滴定法的要求。或使用有证标准物质。

4.3.3.2 硫酸亚铁铵标准溶液{c[(NH₄),Fe(SO₄)₂]=0.01000                   mol/L}:在900 mL 纯水中，缓慢加入

5.6   mL硫酸(pzo=1.84g/mL),       搅拌均匀，冷却至室温。称取3.921 g 硫酸亚铁铵六水合物，倒入冷却 的硫酸溶液中，充分摇匀并使之溶解，转移至1000 mL 容量瓶中用纯水定容。用重铬酸钾标准溶液按

下述方法标定浓度，此溶液可使用1个月。或使用有证标准物质。

吸取100 mL 硫酸亚铁铵标准溶液，加入10 mL 硫酸溶液(1+5)、5 mL 磷 酸(p2o=1.69       g/mL)和

2  mL 二苯胺磺酸钡溶液(1 g/L),   用重铬酸钾标准溶液 滴定至紫色

持续30 s 不褪。硫酸亚铁铵标准溶液的浓度计算见式(5):

- GB/T  5750.7—2023

式中：

c[(NH₄)₂Fe(SO₁)₂]——

…   …

硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

………

……(5   )

C1                                                      ——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

V₁                             ——滴定硫酸亚铁铵标准溶液消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升 (mL);

V₂                             ——硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。

4.3.3.3  邻菲罗啉溶液(1.374 g/L):   称取1.374 g 一水合邻菲罗啉，加入5 mL95%    乙醇，搅拌使之溶 解，转移至1000 mL 容量瓶中用纯水定容。或购买商品化预制试剂。

4.3.3.4  硫酸溶液(1+3):配制方法按4.1.3.1的要求。

4.3.3.5  高锰酸盐指数标准储备溶液：使用有证标准溶液，p(CODxm)=1000         mg/L。

4.3.3.6  高 锰酸盐指数标准使用溶液：按说明稀释到 p(CODm)=100         mg/L。

- 4.3.4  仪器设备

4.3.4.1  高锰酸盐指数测定仪：

a)     恒温消解器：具备自动恒温加热、可设置消解温度和消解时间的功能；

b)  消解管：耐酸玻璃制成，耐高压(在165℃下能承受600 kPa 的压力);

c)  分光光度计。

4.3.4.2  容量瓶：100 mL 、1000   mL。

- 4.3.5  试验步骤

- 4.3.5.1 水样的采集与保存

水样用洁净的玻璃瓶采集，尽快检测水样。若不能及时检测，可在每升水样中加0.8 mL 硫酸

(p2o=1.84g/mL),0℃~4           ℃冷藏避光保存，24 h  内测定。

- 4.3.5.2  分析步骤

4.3.5.2.1  分别准确移取0.5 mL 、1.0 mL 、2.0 mL 、3.0 mL 、4.0 mL 和5.0 mL 高锰酸盐指数标准使用溶 液(p=100       mg/L),加入到相应的100 mL 容量瓶中，用纯水定容至刻度线，混匀。配制成0.5 mg/L、 1.0  mg/L 、2.0mg/L 、3.0  mg/L 、4.0  mg/L 、5.0  mg/L 的标准系列使用液。

4.3.5.2.2  取2 mL 水样于消解管中，加入0.1 mL 硫酸溶液(1+3)。

4.3.5.2.3  另取7支消解管，分别加入0.1 mL 硫酸溶液(1+3),再分别加入2 mL 纯水和2 mL 高锰酸 盐指数标准系列使用液。

4.3.5.2.4  向水样消解管和另外7个消解管中分别加入0.2 mL 高锰酸钾标准溶液，混合均匀。

4.3.5.2.5 将以上消解管置于已预热至100 ℃的恒温消解器内开始自动加热，100 ℃加热消解30 min。 加热结束后，立即取出消解管，上下颠倒几次，放置在试管架上并迅速用流动的自来水降至室温，向以上 消解管中加入0.2 mL 硫酸亚铁铵标准溶液，混匀，再加入5.0 mL  邻菲罗啉溶液，再混匀，等待反应

3  min。

4.3.5.2.6  在分光光度计中选择测量程序，设定波长为510 nm,  以纯水的消解管为参比，测量标准系列 使用液消解管的吸光度值。

4.3.5.2.7  如水样用纯水稀释，以纯水的消解管为参比，读取吸光度值；若水样未经过稀释，直接用纯水 作为参比，读取吸光度值。

GB/T      5750.7—2023

4.3.5.2.8  以吸光度为纵坐标，高锰酸盐指数(以O,  计)质量浓度为横坐标，绘制标准曲线，从曲线上查 出样品中高锰酸盐指数(以 O₂  计)的质量浓度。

4.3.5.2.9 样品质量浓度大于5.0 mg/L   时需用纯水稀释，如水样用纯水稀释，则另取2.0 mL  纯水作为 空白样，同上述样品的消解、测定步骤一致。

4.3.6  试验数据处理

稀释水样的结果按式(6)计算：

p=p₁×f                                      …………    …………     …(6    )

式中：

p——   水中高锰酸盐指数(以O₂ 计)的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

p₁—— 由标准曲线得到的高锰酸盐指数(以O₂ 计)的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

f—— 稀释倍数。

4.3.7  精密度和准确度

6 家实验室分别对水源水和生活饮用水进行低、中、高三个浓度的6次加标回收试验，计算不同浓 度水样中高锰酸盐指数(以 O₂  计)的相对标准偏差和加标回收率。其中，水源水相对标准偏差为 0. 17%～2.9%,加标回收率为90.5%～110%;生活饮用水相对标准偏差为0.42%～2.7%,加标回收率 为92 . 0%～110%。对水质高锰酸盐指数标准物质(标准值分别为2 . 13 mg/L 、2.79      mg/L  和

2.98    mg/L)进行测定，6家实验室测定值均在标称值范围内，与标准值的相对误差均小于5%。

4.4  电位滴定法

4.4.1  最低检测质量浓度

本方法适用于氯化物质量浓度低于300 mg/L ( 以Cl- 计)的生活饮用水及其水源水中高锰酸盐指 数 ( 以O₂ 计)的测定。本方法的最低检测质量浓度(取100 mL  水样时)为0.09 mg/L  ( 以O₂  计),最高

可测定高锰酸盐指数(以O,  计)质量浓度为5.0 mg/L。

4.4.2  原 理

高锰酸钾在酸性溶液中将还原性物质氧化，过量的高锰酸钾用草酸钠还原。根据高锰酸钾消耗量 表示高锰酸盐指数(以 O₂  计),通过滴定过程中电位滴定仪自动记录高锰酸钾体积变化曲线和一 阶微

分曲线，测量氧化还原反应所引起的电位突变确定滴定终点。

4.4.3  试 剂

4.4.3.1  实验用水，符合GB/T6682      规定的一级水的要求。

4.4.3.2      硫 酸(H₂SO₄,p2o=1.84g/mL)。

4.4.3.3  草酸钠(Na₂C₂O₄):   基准试剂。

4.4.3.4  高锰酸钾(KMnO₄):     优级纯。

4.4.3.5  硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸在冰水浴冷却下缓缓加到3 体积纯水中，轻轻搅拌后煮沸，滴 加高锰酸钾溶液至溶液保持微红色。

4.4.3.6  草酸钠标准储备溶液  称取6 . 7 g(精确至0.001 g) 草 酸 钠，溶于少量纯水中，并于1000 mL 容量瓶中用纯水定容，置暗处保存。如称取6.701 g 草酸钠，定容 至1000 mL 容量瓶中，此时草酸钠标准储备溶液为0.1000 mol/L 。 或使用有证标准物质。

GB/T      5750.7—2023

4.4.3.7  高锰酸钾标准储备溶液 :称取3.3 g 高锰酸钾，溶于少量纯水 中，并用纯水稀释至1000 mL 。 煮沸15 min,  静置2周。然后用玻璃砂芯漏斗过滤至棕色瓶中，置暗处 保存并按下述方法标定浓度。或使用有证标准物质。

吸取25.00 mL  草酸钠标准储备溶液于250 mL  锥形瓶中，加入75 mL  新煮沸放冷的纯水及 2.5 mL硫酸(p₂o=1.84     g/mL)。迅速自滴定管中加入约24 mL高锰酸钾标准储备溶液，待褪色后加热 至65 ℃,再继续滴定呈微红色并保持30 s 不褪。当滴定结束时，溶液温度不低于55 ℃。记录高锰酸

钾标准储备溶液用量。高锰酸钾标准储备溶液的浓度计算见式(7):

式中：

……………        …(7)

—高锰酸钾标准储备溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

c'                     ——草酸钠标准储备溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

V'                      ——高锰酸钾标准储备溶液的用量，单位为毫升(mL)。

4.4.3.8  高锰酸钾标准使用溶 :准确吸取10.00 mL 高锰酸钾标准 储备溶液，用纯水定容至100 mL 容量瓶。

4.4.3.9  草酸钠标准使用溶液  :准确吸取10.00 mL  草酸钠标准储备 溶液，用纯水定容至100 mL 容量瓶。

4.4.4  仪器设备

4.4.4.1  电热恒温水浴锅：可调至100 ℃。

4.4.4.2  自动电位滴定仪：配氧化还原电极。

4.4.4.3  天平：分辨力不低于0.0001 g。

4.4.4.4  滴定杯：250 mL。

4.4.5 试验步骤

4.4.5.1 滴定杯的预处理

向250 mL 滴定杯内加入1 mL  硫酸溶液及少量高锰酸钾标准使用溶液。煮沸数分钟，取下滴定

杯，用草酸钠标准使用溶液滴定至微红色，将溶液弃去。

4.4.5.2  样品分析

4.4.5.2.1  用单标移液管准确吸取100.0 mL 样品(若水样中有机物含量较高，可取适量水样以纯水稀 释至100 mL),   置于处理过的滴定杯中，加入5 mL  硫酸溶液，准确加入10.00 mL 高锰酸钾标准使用溶 液，置于沸水浴中30 min, 取下滴定杯，放于进样器上，迅速加入10.00 mL  草酸钠标准使用溶液，充分 搅拌，用高锰酸钾标准使用溶液滴定至终点(电位突变),记录体积V₁(mL) 。  如水样用纯水稀释，则另 用单标移液管吸取100.0 mL 纯水，同上述步骤滴定，记录高锰酸钾标准使用溶液消耗量 V 。(mL)。

4.4.5.2.2  样品测定前，需先对高锰酸钾标准使用溶液进行校正，计算校正系数 K 值。向滴定至终点 的水样中，迅速加入10.00 mL 草酸钠标准使用溶液。立即用高锰酸钾标准使用溶液滴定至微红色，记 录用量V₂(mL) 。  当高锰酸钾标准使用溶液浓度为准确的0 . 0100 mol/L    时，滴定时用量应为 10.00    mL,否则可求校正系数(K)。

GB/T     5750.7—2023

4.4.6  试验数据处理

高锰酸盐指数(以O,  计)的质量浓度计算见式(8):

式(8)中K  值的计算可用式(9):

……………………

…    …

(8)

……      (9    )

如水样用纯水稀释，则采用式(10)计算水样中高锰酸盐指数(以 O₂ 计)的质量浓度：

…(10  )

式中：

p        —— 高锰酸盐指数(以O₂  计)的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

V₁      —— 滴定样品消耗的高锰酸钾标准使用溶液的体积，单位为毫升(mL);

K       —— 高锰酸钾标准使用溶液的校正系数；

c        —— 草酸钠标准使用溶液的浓度  ,单位为摩尔每升(mol/L);

V       —— 水样体积，单位为毫升(mL);

V₂      —— 校正系数为 K  时，所消耗的高锰酸钾标准使用溶液的体积，单位为毫升(mL);

V₀      —— 空白试验消耗的高锰酸钾标准使用溶液的体积，单位为毫升(mL);

R       —— 稀释水样时，纯水在100 mL  体积内所占的比例值[例如：25 mL  水样用纯水稀释至

8    ——与1.00 mL 高锰酸钾标准使用溶液相当的以毫克(mg)

表示氧的质量；

1000 ——氧分子摩尔质量克(g) 转换为毫克(mg) 的变换系数。

如因使用全自动滴定仪，自动取样量最大为50 mL 时，所需标准与试剂(硫酸、高锰酸钾、草酸钠)

也应作减半处理，则采用式(11)计算水样中高锰酸盐指数(以 O, 计)的质量浓度：

(11)

式中：

p       —— 高锰酸盐指数(以O₂ 计)的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L)

V₁      —— 滴定样品消耗的高锰酸钾标准使用溶液的体积，单位为毫升(mL);

K       —— 高锰酸钾标准使用溶液的校正系数；

c        —— 草酸钠标准使用溶液的浓度  ,单位为摩尔每升(mol/L);

V                 水样体积，单位为毫升(mL);

8          与1.00 mL 高锰酸钾标准使用溶液 相当的以毫克(mg)

表示氧的质量；

1000——氧分子摩尔质量克(g) 转换为毫克(mg) 的变换系数。

4.4.7 精密度和准确度

6家实验室分别对水源水和生活饮用水进行低、中、高三个浓度的6次加标回收试验，计算不同浓

- GB/T  5750.7—2023

度水样中高锰酸盐指数(以 O₂  计)的相对标准偏差和加标回收率。水源水相对标准偏差为0.37%~ 3 . 6%,加标回收率为90 . 2%～117%;生活饮用水相对标准偏差为0 . 27%～4 . 8%,加标回收率为

89.9%～113%。

5  生化需氧量(BOD₅)

- 5.1  容量法

- 5.1.1  原理

生化需氧量是指在有氧条件下，微生物分解水中有机物的生物化学过程所需溶解氧的量。

取原水或经过稀释的水样，使其中含足够的溶解氧，将该样品同时分为两份， 一份测定当日溶解氧 的质量浓度，另一份放入20 ℃培养箱内培养5 d 后再测其溶解氧的质量浓度，两者之差即为五日生化 需氧量(BOD₅)。

- 5.1.2 试剂

5.1.2.1  氯化钙溶液(27.5 g/L):   称取27.5 g 无水氯化钙(CaCl₂)  溶于纯水中，稀释至1000 mL。

5.1.2.2  氯化铁溶液(0.25 g/L):    称取0.25 g  六水合氯化铁(FeCl₃·6H₂O)         溶于纯水中，稀释至 1000 mL。

5.1.2.3硫酸镁溶液(22.5  g/L):   称取22.5 g  七水合硫酸镁(MgSO₄·7H₂O)         溶于纯水中，稀释至 1000 mL。

5.1.2.4  磷酸盐缓冲溶液(pH       7.2): 称取8 . 5 g  磷酸二氢钾(KH₂PO₄),21.75          g  磷酸氢二钾 (K₂HPO₄),33.4g        磷酸氢二钠(Na₂HPO₄)    和1.7 g 氯化铵(NH₄Cl)   溶于纯水中，稀释至1000 mL。

5.1.2.5  稀释水：在20 L 玻璃瓶内装入一定量的蒸馏水(含铜量小于0.01 mg/L)  在20 ℃条件下用水 泵或无油空气压缩机连续通入经活性炭过滤的空气8 h, 予以曝气，静置5 d～7   d,使溶解氧稳定，其溶 解氧质量浓度应为8 mg/L～9     mg/L 。临用时，每升水中加入无机盐溶液(氯化钙溶液、氯化铁溶液、硫 酸镁溶液和磷酸盐缓冲溶液)各1.0 mL, 混匀。稀释水的20 ℃五日生化需氧量应在0.2 mg/L   以下。

5.1.2.6  接种液：将生活污水在20℃条件下放置24 h～36  h 取上清液，备用。

5.1.2.7  接种稀释水：于每升稀释水中加入接种液10 mL～100   mL。

5.1.2.8  葡萄糖-谷氨酸溶液：称取于103 ℃烘烤1 h 的葡萄糖和谷氨酸各150 mg 于纯水中，稀释至 1000   mL,现用现配。

5.1.2.9  硫酸溶液[c(H₂SO₄)=0.5            mol/L]。

5.1.2.10  氢氧化钠溶液[c(NaOH)=1           mol/L]。

5.1.2.11  氟化钾溶液(40 g/L)。

5.1.2.12   叠氮化钠溶液(2 g/L)。

5.1.2.13  硫酸(pzo=1.84      g/mL)。

5.1.2.14  硫酸锰溶液(480 g/L):   称取480 g  四水合硫酸锰(MnSO₄·4H₂O)        或400 g 二水合硫酸锰 (MnSO₄·2H₂O)       或380 g 二水合氯化锰(MnCl₂·2H₂O)        溶于纯水中，过滤后，稀释至1000 mL。

5.1.2.15  碱性碘化钾溶液：称取500 g 氢氧化钠，溶于300 mL～400   mL 纯水中，称取150 g 碘化钾(或 碘化钠)溶于250 mL 纯水中。将两液合并，加纯水至1000 mL, 静置24 h 使碳酸钠沉出，倾出上清液 备用。

5.1.2.16  硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.02500              mol/L]:吸取0.05000 mol/L   硫代硫酸钠标准 溶液(按GB/T   5750.4—2023  中 12 . 1 .3 . 12)标定其准确浓度，用新煮沸放冷的纯水准确稀释为 0.02500 mol/L。

5.1.2.17  淀粉溶液(5 g/L)。

- GB/T  5750.7—2023

- 5.1.3  仪器设备

5.1.3.1  恒温培养箱：20 ℃±1℃。

5.1.3.2  细口玻璃瓶：2000 mL。

5.1.3.3  量筒：1000 mL。

5.1.3.4  玻璃搅拌棒：玻璃棒底端套上一块直径比量筒口径约小1 mm 的硬橡胶圆块，棒的长度以可伸 至量筒底部为宜。

5.1.3.5  溶解氧专用培养瓶：250 mL。

- 5.1.4  试验步骤

- 5.1.4.1 水样的采集与保存

水样采集后应尽快分析，采样后2 h 内开始分析则不需冷藏，如不能及时分析，采样后即0 ℃~

4 ℃冷藏保存，且在采样后6 h 内进行分析。

- 5.1.4.2  样品预处理

5.1.4.2.1  水样 pH 应为6.5～7.5 之间，水样呈酸性或含苛性碱，余氯、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物及某 些有毒物质对测定有干扰，应分别处理后测定。饮用水源水受到废水污染时，可用硫酸溶液或氢氧化钠

溶液予以调整。

5.1.4.2.2  含有少量余氯水样，放置1 h～2h   后即可消失。余氯大于0.1 mg/L,   可加入硫代硫酸钠除 去，其加入量可用碘量法测定。

5.1.4.2.3  受工业废水污染的水样，由于其中可能含有其他有害物质，如金属离子等，应根据具体情况 予以处理。

5.1.4.2.4  当水样中含有0.1 mg/L   以上的亚硝酸盐时，可于每升稀释水中加入2 mg 亚甲蓝或3 mL 叠氮化钠溶液处理。

5.1.4.2.5  当水样中含1 mg/L   以下的亚铁盐时，可于每升水中加入2 mL 氟化钾溶液。

- 5.1.4.3  直接培养法

适用于较清洁的水样。用虹吸法吸出两份水样于溶解氧瓶中， 一瓶立即测定溶解氧，另一瓶立即放

入20 ℃±1℃的恒温培养箱中，培养5 d 后取出，再测定溶解氧。两者之差即为水样的生化需氧量。

溶解氧的测定按5.1.4.4 的要求。

- 5.1.4.4  溶解氧测定方法

- 5.1.4.4.1    溶解氧固定

立即将分度吸管插入溶解氧瓶液面以下，加1 mL 硫酸锰溶液(480 g/L),   再按同方法加入1 mL 碱 性碘化钾溶液。盖紧瓶塞(瓶内勿留气泡),将水样颠倒混匀一次，静置数分钟，使沉淀重新下降至瓶

中部。

- 5.1.4.4.2  释出碘

用分度吸管沿瓶口加入1 mL 硫酸(pzo=1.84      g/mL)盖紧瓶塞，颠倒混匀，静置5 min。

- 5.1.4.4.3  滴定

将上述溶液倒入250 mL 碘量瓶中，用纯水洗涤溶解氧瓶2 次～3 次，并将洗液全部倾入碘量瓶

GB/T     5750.7—2023

中，用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色，加入1 mL  淀粉溶液，继续至蓝色刚好褪去为止。记 录用量(V₁)。

5.1.4.4.4  计算

水中溶解氧的质量浓度(以 O,  计)计算见式(12):

…………

……   ……

(12)

式中：

p(O₂)——   水中溶解氧的质量浓度(以O₂  计),单位为毫克每升(mg/L);

V₁       —— 硫代硫酸钠标准溶液用量，单位为毫升(mL);

c         —— 硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

8    ——与1.00 mL 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=1.000             mol/L]相当以毫克(mg)  表示的

溶解氧的质量；

V        —- 水样体积，单位为毫升(mL)。

5.1.4.5  稀释培养法

5.1.4.5.1  确定水样稀释倍数：根据酸性高锰酸钾法测得高锰酸盐指数(以 O₂  计 )(mg/L),     以 1 ～ 3 除

之，商即为水样的需稀释的倍数。

5.1.4.5.2  稀释方法如下。

a)    连续稀释法，先从稀释倍数小的配起，继用第一个稀释倍数的剩余水，再注入适量稀释用水配

成第二个稀释倍数，以此类推。

b)  稀释操作方法如下。

1)  将水样小心混匀(注意勿产生气泡),根据5.1.4.5.1确定的稀释比例，取出所需体积的水 样，沿筒壁移入1000 mL 量筒中，然后用虹吸管将配好的稀释水或接种稀释水加至刻 度，用玻璃搅拌棒在水面以下缓缓上下搅动4次～5 次，立即将筒中稀释水样用虹吸法注 入两个预先编号的培养瓶，注入时使水沿瓶口缓缓流下，以防产生气泡。水样满后，塞紧

瓶塞，并于瓶口凹处注满稀释水，此为第一稀释度。

2)  在5.1.4.5.2.a) 分析步骤中，量筒内尚剩有水样，根据第二个稀释度需要再用虹吸法向筒 中注入稀释水或接种稀释水。以下分析步骤重复5.1.4.5.2.a) 操作，即为第二稀释度，按

同法可做第三个稀释度。

3)  另取两个编号的溶解氧瓶，用虹吸法注入稀释水或接种稀释水，塞紧后用稀释水封口作为

空白。

4)  检查各瓶编号，从空白及每一个稀释度水样瓶中各取1瓶放入20 ℃±1 ℃的培养箱中培

养 5 d, 剩余各一瓶测定培养前溶解氧。溶解氧的测定按5.1.4.4 的要求。

5)  每天检查瓶口是否保持水封，经常添加封口水及控制培养箱温度。

6)  培 养 5 d 后取出培养瓶，倒尽封口水，立即测定培养后的溶解氧。溶解氧的测定按5.1.4.4

的要求。

5.1.4.6  标准溶液校核

将葡萄糖-谷氨酸溶液，以2%稀释比测其五日生化需氧量(BOD₅),    其结果应为200 mg/L±

37   mg/L。如不在此范围内，说明试验有误，应找其原因。

5.1.5 试验数据处理

5.1.5.1 直接培养法

五日生化需氧量(BOD₅)  的质量浓度计算见式(13):

GB/T         5750.7—2023

p(BOD₅)=p₁-p₂                              ………    …      …    …(13    )

5.1.5.2 稀释培养法

五日生化需氧量(BOD₅) 的质量浓度计算见式(14):

……   ………         …(14    )

式中：

p(BOD₅)—— 水样的五日生化需氧量(BOD₅) 的质量浓度(以O₂  计),单位为毫克每升(mg/L);

p₁              —— 水样培养液在培养前的溶解氧的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

p₂             ——水样培养在培养五日后的溶液氧的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

p₃              ——稀释水(或接种稀释水)在培养前的溶解氧的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

p₄              —— 稀释水(或接种稀释水)在培养五日后溶解氧的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

f₁              ——稀释水(或接种水)在培养液中所占比例；

f₂             ——水样在稀释培养液中所占的比例。

f₁ 、f₂  的计算见式(15)和式(16):

………………  ……

……………          …

(15

…(16

)

)

5.1.5.3  结果确定

测定2个或2个以上稀释度的溶解氧降低量应为40%～70%之间，即可取平均值计算。

水样稀释后溶液氧降低率计算见式(17):

式中：

ps  —— 水样稀释后溶液氧降低率，%;

P₁,p₂——   同5.1.5.2。

……………

…   (17    )

5.1.6  精密度

在一项系列实验室的考察中，每系列包括86个～106 个实验室(接种同样多的河水和废水),对

300 mg/L的混合原始标准，五日生化需氧量(BOD₅) 平均值为199.4 mg/L, 标准偏差为37.0 mg/L。

6  石油

6.1 称量法

6.1.1  原 理

水样经石油醚萃取后，蒸发去除石油醚，称量，计算水中石油的含量。用本方法测定的结果是水中

可被石油醚萃取物质的总量。

6.1.2 试剂

6.1.2.1    硫酸(p₂o=1.84g/mL)。

6.1.2.2 石油醚(沸程30℃~60 ℃):经70 ℃水浴重蒸馏。

GB/T      5750.7—2023

6.1.2.3  无水硫酸钠：于250℃干燥1 h～2   h。

6.1.2.4  氯化钠饱和溶液。

6.1.3  仪器设备

6.1.3.1  分液漏斗：1000 mL。

6.1.3.2  恒温箱。

6.1.3.3    水浴锅。

6.1.4  试验步骤

6.1.4.1  水中含有环烷酸及磺化环烷酸盐类将干扰测定，可用硫酸酸化水样消除干扰。

6.1.4.2  将样品瓶中的水样全部倾入1000 mL 分液漏斗中，记录瓶上标示的水样体积。加入5 mL  硫 酸，摇匀，放置15 min 。 如采样瓶壁上有沾着的石油，应先用石油醚洗涤水样瓶，将石油醚并入分液漏 斗中。

6.1.4.3  每次用20 mL  石油醚，充分振摇萃取5 min,  连续萃取2次～3次，弃去水样，合并石油醚萃取 液于原分液漏斗中。每次用20 mL 氯化钠饱和溶液洗涤石油醚萃取液2次～3 次。

6.1.4.4  将石油醚萃取液移入150 mL 锥形瓶中，加入5 g～10   g 无水硫酸钠脱水，放置过夜。用预先 经石油醚洗涤的滤纸过滤，收集滤液于经70 ℃干燥至恒量的烧杯中，用少量石油醚依次洗涤锥形瓶、无 水硫酸钠和滤纸，合并洗液于滤液中。

6.1.4.5  将烧杯于70 ℃水浴上蒸去石油醚。于70 ℃恒温箱中干燥1 h,  取出烧杯于干燥器内，冷却

30   min 后称量。

注：只需一次称量，不必称至恒量。

6.1.5  试验数据处理

水样中石油的质量浓度计算见式(18):

(18)

式中：

p——    水中石油的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

m₁—— 烧杯和萃取物质量，单位为克(g);

m₀—— 烧杯质量，单位为克(g);

V  ——水样体积，单位为毫升(mL)。

6.2  紫外分光光度法

6.2.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为5 μg, 若取1000 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.005 mg/L。 6.2.2  原理

石油组成中所含的具有共轭体系的物质在紫外区有特征吸收。具苯环的芳烃化合物主要吸收波长 位于250 nm～260    nm;具共轭双键的化合物主要吸收波长位于215 nm～230     nm;一般原油的两个吸收 峰位于225 nm  和256 nm; 其他油品如燃料油润滑油的吸收峰与原油相近，部分油品仅一个吸收峰。经 精炼的一些油品如汽油则无吸收。因此在测量中应注意选择合适的标准，原油和重质油可选256 nm;

轻质油可选225 nm, 有条件时可从污染的水体中萃取或从污染源中取得测定的标准物。

6.2.3  试 剂

6.2.3.1  无水硫酸钠：经400 ℃干燥1 h, 冷却后储存于密塞的试剂瓶中。

GB/T     5750.7—2023

6.2.3.2  石油醚(沸程60℃~90 ℃或30 ℃~60 ℃):石油醚应不含芳烃类杂质。以纯水为参比在

256  nm 的透光率应大于85%,否则应纯化。

石油醚脱芳烃方法：将60 目～100 目的粗孔微球硅胶和70 目～120 目中性层析用氧化铝于 150 ℃~160 ℃加热活化4 h, 趁热装入直径2.5 cm, 长 7 5 cm  的玻璃柱中，硅胶层高60 cm, 覆盖5 cm

氧化铝层。将石油醚通过该柱，收集流出液于洁净的试剂瓶中。

6.2.3.3  氯化钠。

6.2.3.4  硫酸溶液(1+1)。

6.2.3.5  石油标准储备溶液[p(石油)=1 .00 mg/mL]:  称取石油标准0. 1000 g,置于100 mL 容量瓶 中，加石油醚溶解，并稀释至刻度。或使用有证标准物质。

6.2.3.6  石油标准使用溶液[p (石油)=10.00 μg/mL]:   将石油标准储备溶液用石油醚稀释而成。

6.2.4 仪器设备

6.2.4.1  紫外分光光度计：1 cm 石英比色皿。

6.2.4.2  分液漏斗：1000 mL。

6.2.4.3   具塞比色管：10 mL。

6.2.5 试验步骤

6.2.5.1  将水样(500 mL～1000    mL)全部倾入1000 mL 分液漏斗中，于每升水样加入5 mL  硫酸溶液 (1+1),20g       氯化钠，摇匀使溶解。用15 mL 石油醚洗涤采样瓶，将洗涤液倒入分液漏斗中，充分振摇 3  min(注意放气),静置分层，将水样放入原采样瓶中，收集石油醚萃取液于25 mL  容量瓶中。另取 10   mL 石油醚按上述步骤再萃取一次，合并萃取液于25 mL 容量瓶中，加石油醚至刻度，摇匀。用无水 硫酸钠脱水。

6.2.5.2  于 8 支 1 0 mL  具塞比色管中，分别加入石油标准使用溶液0.20 mL 、0.50  mL 、1.00  mL、 2.00  mL 、3.00  mL 、5.00  mL 、7.00  mL 、10.0  mL,用石油醚稀释至刻度，配成含石油为0.20 mg/L 、 0.50  mg/L 、1.00  mg/L 、2.00  mg/L 、3.00  mg/L 、5.00  mg/L 、7.00  mg/L 、10.0  mg/L 的标准系列。于 256  nm 波长，1 cm 石英比色皿，以石油醚为参比，测量样品管和标准系列的吸光度。

注：每次测量，包括标准液配制、萃取样品和参比溶剂均使用同批石油醚。

6.2.5.3 绘制标准曲线，从曲线上查出水样的石油质量浓度。

6.2.6  试验数据处理

水样中石油的质量浓度计算见式(19):

…………       …       …(19    )

式中：

p——   水中石油的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

p₁——  从标准曲线上查得的石油的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

V₁—— 萃取液定容体积，单位为毫升(mL);

V ——水样体积，单位为毫升(mL)。

6.2.7 精密度和准确度

3个实验室对10.0 mg/L  标准样分析，实验室内相对标准偏差为1.7%,实验室间相对标准偏差为

3.0%,相对误差为0.6%。

- GB/T  5750.7—2023

- 6.3  荧光光度法

- 6.3.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为5μg,若取200 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.025 mg/L。

- 6.3.2  原理

水中微量石油经二氯甲烷萃取后，在紫外线激发下可产生荧光。荧光强度与石油含量呈线性关 系，可用荧光光度计或在紫外线灯下目视比较定量。萃取物组成中所含具有共轭体系的物质在紫外区

有特征吸收。

- 6.3.3  试剂

6.3.3.1  二氯甲烷：如含荧光物质，应于每500 mL 溶液中加入数克活性炭，混匀，在水浴上重蒸馏精 制，收集39 ℃~41 ℃沸程的馏出液。

6.3.3.2  磷酸盐缓冲溶液(pH7.4):     称取7.15 g 无水磷酸二氢钾(KH₂PO₄)    及45.08 g 三水合磷酸氢二

钾(K₂HPO₄·3H₂O)         溶于纯水中并稀释至500 mL。

6.3.3.3  硫酸溶液[c(H₂SO₄)=0.5            mol/L]。

6.3.3.4  硫酸奎宁标准储备溶液(100 mg/L):    称取50.0 mg  二水合硫酸奎宁[(C 。H₂₄N₂O₂)₂ · H₂SO₄·2H₂O]       溶于硫酸溶液中，并稀释至500 mL 。 或使用有证标准物质。

6.3.3.5  硫酸奎宁标准使用溶液(0.40 mg/L):   取0.20 mL 硫酸奎宁标准储备溶液于50 mL 容量瓶

内，加硫酸溶液至刻度。

6.3.3.6  石油标准溶液[p (石油)=10.00μg/mL]:   称取石油标准0.0100 g, 置于100 mL 容量瓶中用二 氯甲烷溶解，并稀释到刻度。吸取10.0 mL 于另一个100 mL 容量瓶中，加二氯甲烷稀释至刻度。或使

用有证标准物质。

注：由于不同石油品的荧光强度不一，本方法所用石油标准取污染水体的石油品种为标准，或者取污染源水 2000  mL调节 pH 为6～7后，用二氯甲烷萃取，萃取液于50 ℃水浴上蒸去溶剂，称取萃取物配制。

- 6.3.4  仪器设备

6.3.4.1  荧光光度计：365 nm 滤色片及绿色滤色片。

6.3.4.2  石英比色管：10 mL。

6.3.4.3  分液漏斗：250 mL。

6.3.4.4  具塞比色管：25 mL。

- 6.3.5  试验步骤

6.3.5.1  取200 mL  水样(若石油含量大于0.1 mg  时，可取适量水样，加纯水稀释至200 mL) 置于 250  mL分液漏斗中。对非中性水样可用稀磷酸或氢氧化钠调节水样 pH  为中性。加4 mL 磷酸盐缓 冲溶液，15 mL 二氯甲烷，猛烈振摇2 min, 静置分层，用脱脂棉拭去漏斗颈内积水，收集二氯甲烷萃取 液于石英比色管中。

6.3.5.2  取石油标准溶液0 mL 、0.50 mL 、1.00 mL 、2.00 mL 、4.00 mL 、8.00 mL 及10.0 mL  于25 mL 比色管中，加二氯甲烷至15.0 mL。

6.3.5.3   荧光光度计的校正：取硫酸奎宁标准使用溶液调节仪器荧光强度为 95%。 注：若不具荧光光度计，也可在紫外线灯下目视比较荧光强度。

6.3.5.4 将样品及标准系列于荧光光度计365 nm  波长测量荧光强度。

6.3.5.5    绘制标准曲线，从曲线上查出石油的质量。

- GB/T  5750.7—2023

注：计算结果减去二氯甲烷空白的荧光强度值。

- 6.3.6  试验数据处理

水样中石油的质量浓度计算见式(20):

……………    …   ……(20   )

式中：

p——   水样中石油的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

m—— 从标准曲线查得石油的质量，单位为微克(μg);

V—— 水样体积，单位为毫升(mL)。

- 6.4  荧光分光光度法

- 6.4.1  最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为0.0025 mg 。 若取250 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.01 mg/L。

- 6.4.2  原理

水样中石油经石油醚或环己烷萃取，于选定的激发光照射下，测定发射荧光的强度定量。

- 6.4.3  试剂

6.4.3.1  石油醚(沸程30℃~60 ℃):经1 m 长的中性氧化铝柱(层析用氧化铝于400 ℃干燥2 h) 脱荧

光物质，溶剂荧光强度应低于5%。

6.4.3.2  氯化钠。

6.4.3.3  硫酸溶液(1+3)。

6.4.3.4  石油标准溶液(10 mg/L):   称取标准石油10.0 mg 置于100 mL 容量瓶中，用石油醚溶解，并稀 释至刻度，吸取此溶液10.0 mL 于另一个100 mL 容量瓶中，加石油醚至刻度。或使用有证标准物质。

注：由于不同石油的激发波长以及荧光强度均有差异，因此配制石油标准溶液与水样中含的石油一致，可从污染源

中萃取蒸干后，称量配制。

- 6.4.4  仪器设备

6.4.4.1  荧光分光光度计。

6.4.4.2  分液漏斗：1000 mL。

6.4.4.3  具塞比色管：10 mL。

- 6.4.5  试验步骤

6.4.5.1  选择激发波长和发射波长：按照所用仪器说明书以每100 mL 含石油0.01 mg～0.05    mg 的石 油标准溶液，于300 nm～400   nm 间分别扫描，选择最大峰值的激发和发射波长进行测定。

6.4.5.2  于三支10 mL 具塞比色管中分别加入石油标准溶液1.00 mL 、5.00 mL 和10.00 mL, 并用石油 醚稀释至10.00 mL, 配成含石油为1 mg/L 、5mg/L 、10     mg/L 的标准系列。

6.4.5.3  在选定的激发和发射波长，将标准系列最高浓度管的荧光强度调节为95%左右，依次测量各 标准管和样品管的荧光强度。

6.4.5.4  将水样(500 mL～1000     mL)全部倾入1000 mL  分液漏斗中，加入硫酸溶液(1+3)酸化水 样，加入5 g 氯化钠，以每次5 mL 石油醚萃取3次，每次振摇2 min, 合并萃取液于100 mL 具塞比色管

中，用石油醚稀释至刻度。

GB/T    5750.7—2023

6.4.5.5 绘制标准曲线，从曲线上查出石油的质量。

6.4.6 试验数据处理

水样中石油的质量浓度计算见式(21):

………………     …       (21)

式中：

p——   水样中石油的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

m—— 从标准曲线查得石油的质量，单位为微克(μg);

V—— 水样体积，单位为毫升(mL)。

6.5 非分散红外光度法

6.5.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为0.05 mg, 若取1000 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.05 mg/L。

6.5.2 原理

水样中石油经四氯化碳萃取后，在3500 nm 波长下测量吸收值定量。

6.5.3  试剂

6.5.3.1  四氯化碳，于红外测油仪上测定，在3500 nm 处不应有吸收，否则应重蒸馏精制。

6.5.3.2 盐酸溶液(1+3)。 6.5.3.3  氯化钠。

6.5.3.4   无水硫酸钠。

6.5.3.5  石油标准储备溶液[p(石油)=1.00 mg/mL]:  称取0.100 g 机油(50号)置于100 mL 容量瓶 中，用四氯化碳溶解，并加四氯化碳至刻度。或使用有证标准物质。

6.5.3.6  石油标准使用溶液[p (石油)=100μg/mL]:   吸取10.0 mL 石油标准储备溶液于100 mL 容量 瓶中，加四氯化碳至刻度。

6.5.4  仪器设备

6.5.4.1  非分散红外测油仪。

6.5.4.2  分液漏斗：500 mL 、1000  mL。

6.5.4.3  具塞比色管：25 mL。

6.5.5 试验步骤

6.5.5.1  将水样瓶(500 mL～1000     mL)中水样全部倒入1000 mL 分液漏斗中，加入盐酸溶液(1+3) 酸化，加10 g 氯化钠，摇匀使溶解。用25 mL  四氯化碳分次洗涤采样瓶后倒入分液漏斗中，振摇 5  min,静置分层。收集萃取液于25 mL 具塞比色管中，用四氯化碳稀释至刻度。用无水硫酸钠脱水

后，注入测油仪测量吸收值。

6.5.5.2 取 一 组25 mL 具塞比色管，分别加入0 mL 、0.5mL 、1.0 mL 、1.5 mL 、2.0 mL 和2.5 mL 石油 标准使用溶液加四氯化碳到刻度，使每25 mL 中含石油0 μg 、50μg 、100μg 、150 μg 、200 μg 和250 μg。

注入测油仪测量吸收值。

6.5.5.3 绘制标准曲线，从曲线上查出水样中石油的质量。