ICS

CCS

13.060

C  51

- 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T   5750.11—2023

代替 GB/T  5750.11—2006

生活饮用水标准检验方法

第 1 1 部分：消毒剂指标

Standard examination methods for drinking water—

Part 11:Disinfectants indices

2023-03-17发布

2023-10-01 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布

- GB/T   5750.11—2023

目    次

前言 	Ⅲ

引言 	 IV

1    范围 	1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	1

4    游离氯 	1

5    总氯 	6

6    含氯消毒剂中有效氯 	 7

7    氯胺 	 8

8    二氧化氯 	9

9    臭 氧	16

- GB/T  5750.11—2023

前    言

本文件按照GB/T1.1—2020《 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》的第11 部分。 GB/T  5750 已经发布了以下

部分：

——第1部分：总则；

——第2 部分：水样的采集与保存；

——第3 部分：水质分析质量控制；

——第4部分：感官性状和物理指标；

——第5部分：无机非金属指标；

——第6 部分：金属和类金属指标；

——第7 部分：有机物综合指标；

——第8部分：有机物指标；

——第9部分：农药指标；

——第10部分：消毒副产物指标；

——第11 部分：消毒剂指标；

——第12 部分：微生物指标；

——第13 部分：放射性指标。

本文件代替 GB/T 5750.11—2006《生活饮用水标准检验方法  消毒剂指标》,与 GB/T  5750.11—

2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)    增加了“术语和定义”(见第3章);

b) 增加了2个检验方法(见4.3、5.1);

c)    更改了1个检验方法(见4.1,2006年版的1.1);

d)    更改了1项指标名称，将“游离余氯”更改为“游离氯”(见第4章，2006年版的第1章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、北京市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：施小明、姚孝元、张岚、岳银玲、张晓、许志强、陈斌生。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为 GB/T   5750—1985,2006年第一次修订为 GB/T  5750.11—2006;

——本次为第二次修订。

- GB/T  5750.11—2023

引     言

GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》作为生活饮用水检验技术的推荐性国家标准，与 GB  5749 《生活饮用水卫生标准》配套，是 GB5749  的重要技术支撑，为贯彻实施 GB5749、  开展生活饮用水卫生

安全性评价提供检验方法。

GB/T  5750 由13个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于提供水质检验的基本原则和要求。

——第2部分：水样的采集与保存。目的在于提供水样采集、保存、管理、运输和采样质量控制的基

本原则、措施和要求。

— — 第3 部分：水质分析质量控制。目的在于提供水质检验检测实验室质量控制要求与方法。

——第4部分：感官性状和物理指标。目的在于提供感官性状和物理指标的相应检验方法。

——第5部分：无机非金属指标。目的在于提供无机非金属指标的相应检验方法。

— — 第6 部分：金属和类金属指标。目的在于提供金属和类金属指标的相应检验方法。

— — 第7 部分：有机物综合指标。目的在于提供有机物综合指标的相应检验方法。

——第8部分：有机物指标。目的在于提供有机物指标的相应检验方法。

— — 第9 部分：农药指标。目的在于提供农药指标的相应检验方法。

——第10部分：消毒副产物指标。目的在于提供消毒副产物指标的相应检验方法。

— — 第11 部分：消毒剂指标。目的在于提供消毒剂指标的相应检验方法。

— — 第12 部分：微生物指标。目的在于提供微生物指标的相应检验方法。

— — 第13 部分：放射性指标。目的在于提供放射性指标的相应检验方法。

- GB/T  5750.11—2023

生活饮用水标准检验方法

第11部分：消毒剂指标

1  范围

本文件描述了生活饮用水中游离氯、总氯、氯胺、二氧化氯、臭氧的测定方法和水源水中游离氯 [N,N-    二乙基对苯二胺(DPD)  分光光度法、3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法]、氯胺的测定方法，以及含

氯消毒剂中有效氯的测定方法。

本文件适用于生活饮用水和(或)水源水中消毒剂指标的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T  5750.1  生活饮用水标准检验方法  第1部分：总则

GB/T  5750.3  生活饮用水标准检验方法 第3部分：水质分析质量控制

GB/T  5750.4—2023  生活饮用水标准检验方法  第4部分：感官性状和物理指标

3  术语和定义

GB/T 5750.1、GB/T 5750.3 界定的术语和定义适用于本文件。

4  游离氯

- 4.1 N,N-  二乙基对苯二胺(DPD) 分光光度法

- 4.1.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为0.1μg, 若取10 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.01 mg/L。

本方法适用于经含氯消毒剂消毒后的生活饮用水及水源水中游离氯和各种形态的化合氯的测定。

高浓度的一氯胺对游离氯的测定有干扰，可用亚砷酸盐或硫代乙酰胺控制反应，以除去干扰；氧化

态锰的干扰可通过做水样空白扣除；铬酸盐的干扰可用硫代乙酰胺排除。

- 4.1.2  原理

DPD 与水中游离氯迅速反应而产生红色。在碘化物催化下， 一氯胺也能与 DPD 反应显色。若在 加入 DPD 试剂前加入碘化物， 一部分三氯胺与游离氯、 一氯胺一起显色，通过变换试剂的加入顺序可测

得三氯胺的浓度。

- GB/T  5750.11—2023

- 4.1.3  试剂

警示——4.1.3.3 中氯化汞、 4.1.3.5中亚砷酸钾为剧毒化学品； 4.1.3.6 中硫代乙酰胺是可疑致

癌物。

4.1.3.1  碘化钾晶体。

4.1.3.2  碘化钾溶液(5 g/L):   称取0.50g 碘化钾(KI),  溶于新煮沸放冷的纯水，并稀释至100 mL, 储存 于棕色瓶中，在冰箱中保存，溶液变黄应弃去重配。

4.1.3.3  磷酸盐缓冲溶液(pH6.5):      称取24 g 无水磷酸氢二钠(Na₂HPO₄),46        g 无水磷酸二氢钾 (KH₂PO₄),0.8g       乙二胺四乙酸二钠(Na₂EDTA)    和0.02g 氯化汞(HgCl₂),   依次溶解于纯水中，稀释至

1000   mL。

注： H gCl₂ 具有防止霉菌生长作用，用于消除试剂中微量碘化物对游离氯测定造成的干扰。

4.1.3.4  DPD  溶液(1 g/L):   称取1 .0 g  盐 酸 N,N-    二乙基对苯二胺[H₂N·C₆H           ·N(C₂H₅)₂ ·

2HCl],  或1.5 g 硫酸 N,N-   二乙基对苯二胺[H₂N·C₆H₄·N(C₂H₅)₂·H₂SO₄·5H₂O],                           溶解于含 8  mL 硫酸溶液(1+3)和0.2 gNa₂EDTA    的无氯纯水中，并稀释至1000 mL 。储存于棕色瓶中，在冷暗 处保存。DPD 溶液不稳定， 一次配制不宜过多，储存中如溶液颜色变深或褪色，应重新配制。

4.1.3.5  亚砷酸钾溶液(5.0 g/L):   称取5.0 g 亚砷酸钾(KAsO₂)   溶于纯水中，并稀释至1000 mL。

4.1.3.6  硫代乙酰胺溶液(2.5 g/L):   称取0.25 g 硫代乙酰胺(CH₂CSNH₂),     溶于100 mL 纯水中。

4.1.3.7  无需氯水：在无氯纯水中加入少量氯水或漂粉精溶液，使水中总氯质量浓度约为0.5 mg/L。 加热煮沸除氯，冷却后备用。

注 ：使用前加入碘化钾，用本方法检验其总氯。

4.1.3.8  氯标准储备溶液[p(Cl₂)=1000μg/mL]:           称取0.8910 g 优级纯高锰酸钾(KMnO₄),    用纯水 溶解并稀释至1000 mL。

注：用含氯水配制标准溶液，步骤繁琐且不稳定。经试验，标准溶液中高锰酸钾量与 DPD 和所标示的氯生成的红

色相似。

4.1.3.9  氯标准使用溶液[p(Cl₂)=1μg/mL]:          吸取10.0 mL 氯标准储备溶液，加纯水稀释至100 mL。

混匀后取1.00 mL 再稀释至100 mL。

- 4.1.4  仪器设备

4.1.4.1  分光光度计。

4.1.4.2  具塞比色管：10 mL。

- 4.1.5  试验步骤

4.1.5.1  标准曲线绘制：吸取0 mL 、0.5  mL 、2.5  mL 、10  mL 、20  mL 和40 mL  氯标准使用溶液 [p(Cl₂)=1μg/mL]        置于6支50 mL 容量瓶中，用无需氯水稀释至刻度，混匀备用。另取6支10 mL 具 塞比色管，各加入0.5 mL 磷酸盐缓冲溶液(pH 6.5)、0.5 mL DPD溶液(1 g/L), 再分别加入10 mL 不 同质量浓度的标准使用溶液，混匀，于515 nm 波长，1 cm 比色皿，以纯水为参比，测定吸光度，绘制标准 曲线。

4.1.5.2  在10 mL 具塞比色管中依次加入0.5 mL  磷酸盐缓冲溶液(pH   6.5) 、0.5   mL   DPD 溶液 (1g/L)   和10 mL 水样，混匀，立即于515 nm 波长，1 cm  比色皿，以纯水为参比，测量吸光度，记录读数 为A, 同时测量样品空白值，在读数中扣除。

注：如果样品中一氯胺含量过高，通过加入亚砷酸盐或硫代乙酰胺对样品进行处理。

4.1.5.3  继续向上述试管中加入一小粒碘化钾晶体(约0.1 mg),  混匀后，再测量吸光度，记录读数

GB/T     5750.11—2023

为 B。

注：如果样品中二氯胺含量过高，通过加入0.1 mL 现用现配的碘化钾溶液(1 g/L)  对样品进行处理。

4.1.5.4  再向上述试管加入碘化钾晶体(约0.1 g),  混匀，2 min 后，测量吸光度，记录读数为 C。

4.1.5.5 另取两支10 mL  比色管，取10 mL 水样于其中一支比色管中，然后加入一小粒碘化钾晶体(约 0.1   mg),混匀，于第二支比色管中加入0.5 mL 磷酸盐缓冲溶液(pH6.5)   和0.5 mLDPD  溶液(1g/L),   然后

将第一管中混合液倒入，混匀。测量吸光度，记录读数为 N。

4.1.6  试验数据处理

游离氯和各种氯胺，根据存在的情况计算，见表1。

表 1 游离氯和各种氯胺

| 读数 | 水样 |
| --- | --- |
| A | 游离氯 |
| B-A | 一氯胺 |
| C-B | 二氯胺+50%三氯胺 |
| N | 游离氯+50%三氯胺十一氯胺 |
| 2(N-B) | 三氯胺 |
| C-N | 二氯胺 |
| 注：在极少数情况下一氯胺与三氯胺共存。 |  |

根据表1中读数，从标准曲线查出水样中游离氯和各种化合氯的含量，按式(1)计算水样中游离氯

和各种化合氯的含量：

……

……

(1)

式中：

p(Cl₂)—— 水样中游离氯和各种化合氯的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

m        —— 从标准曲线上查得游离氯和各种化合氯的质量，单位为微克(μg);

V         —— 水样体积，单位为毫升(mL)。

4.1.7  精密度和准确度

5个实验室用本方法测定0.75 mg/L 及3.0 mg/L 游离氯样品，相对标准偏差范围分别为2.5%~

17%及1%～8 . 5%。以0 . 05 mg/L   做加标试验，平均回收率为97 . 0%～108%;加标质量浓度为

0.3       mg/L～0.5mg/L时，平均回收率为90.0%～103%;加标质量浓度为1.0 mg/L～3.0       mg/L 时，平

均回收率为94.0%～106%。

4.2  3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法

4.2.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量浓度为0.005 mg/L。

本方法适用于经含氯消毒剂消毒后的生活饮用水及水源水中总氯及游离氯的测定。水样中超过

0.12    mg/L的铁和0.05 mg/L   的亚硝酸盐对本方法有干扰。

- GB/T  5750.11—2023

- 4.2.2  原理

在 pH 小于2的酸性溶液中，游离氯与3,3',5,5'-四甲基联苯胺(以下简称四甲基联苯胺)反应，生

成黄色的醌式化合物，用目视比色法定量。本方法可用重铬酸钾溶液配制永久性氯标准色列。

- 4.2.3  试剂

4.2.3.1  氯化钾-盐酸缓冲溶液(pH     2.2):称取3.7 g 经100 ℃~110 ℃干燥至恒量的氯化钾，用纯水溶 解，再加0.56 mL 盐酸(p2o=1.19        g/mL),并用纯水稀释至1000 mL。

4.2.3.2 盐酸溶液(1+4)。

4.2.3.3  3,3',5,5'-四甲基联苯胺溶液(0.3 g/L):   称取0.03 g3,3',5,5'-        四甲基联苯胺(Ci₆H₂₀N₂),      用 100  mL盐酸溶液[c(HCl)=0.1          mol/L]分批加入并搅拌，使试剂溶解(必需时可加温助溶),混匀，此溶 液应无色透明，储存于棕色瓶中，在常温下可保存6个月。

4.2.3.4  重铬酸钾-铬酸钾溶液：称取0.1550g 经120 ℃干燥至恒量的重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)    及0.4650g 经120 ℃干燥至恒量的铬酸钾(K₂CrO₄),    溶解于氯化钾-盐酸缓冲溶液中，并稀释至1000 mL 。 此溶液

生成的颜色相当于1 mg/L   氯与四甲基联苯胺生成的颜色。

4.2.3.5  Na₂EDTA    溶液(20 g/L)。

- 4.2.4  仪器设备

具塞比色管：50 mL。

- 4.2.5  试验步骤

4.2.5.1  永久性氯标准比色管(0.005 mg/L～1.0      mg/L)的配制。按表2所列用量分别吸取重铬酸钾- 铬酸钾溶液，注入50 mL 具塞比色管中，用氯化钾-盐酸缓冲溶液稀释至50 mL 刻度，在冷暗处保存，可

使用6个月。

表 2  0.005 mg/L～1.0    mg/L 永久性氯标准的配制

| 永久性氯/(mg/L) | 重铬酸钾-铬酸钾溶液/mL | 永久性氯/(mg/L) | 重铬酸钾-铬酸钾溶液/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005 | 0.25 | 0.40 | 20.0 |
| 0.01 | 0.50 | 0.50 | 25.0 |
| 0.03 | 1.50 | 0.60 | 30.0 |
| 0.05 | 2.50 | 0.70 | 35.0 |
| 0.10 | 5.0 | 0.80 | 40.0 |
| 0.20 | 10.0 | 0.90 | 45.0 |
| 0.30 | 15.0 | 1.0 | 50.0 |
| 注 ：若水样氯质量浓度大于1mg/L,可将重铬酸钾-铬酸钾溶液的质量浓度提高10倍，配成相当于10 mg/L氯 的标准色，配制成1.0 mg/L～10 mg/L的永久性氯标准色列。 |  |  |  |

4.2.5.2  于50 mL 具塞比色管中，先加入2.5 mL  四甲基联苯胺溶液，加入澄清水样至50 mL  刻度，混

合后立即比色，所得结果为游离氯；放置10 min, 比色所得结果为总氯，总氯减去游离氯即为化合氯。

注 1: pH 大于7的水样先用盐酸溶液调节 pH 为4再行测定。

- GB/T  5750.11—2023

注2:水样中铁离子大于0.12 mg/L  时，在每50 mL 水样中加1滴～2滴 Na₂EDTA   溶液，以消除干扰。

注3:水温低于20 ℃时，先温热水样至25℃~30 ℃,以加快反应速度。

注4:测试时，如显浅蓝色，表明显色液酸度偏低，多加1 mL 试剂，就出现正常颜色。又如加试剂后，出现橘色，表示

氯含量过高，改用永久性氯1 mg/L～10     mg/L的标准系列，并多加1 mL 试剂进行处理。

- 4.3  现场 N,N-  二乙基对苯二胺(DPD) 法

- 4.3.1 最低检测质量浓度

本方法游离氯的最低检测质量浓度为0.02 mg/L。

本方法适用于经含氯消毒剂消毒后的生活饮用水中游离氯的测定，质量浓度为0.02 mg/L~

10.0 mg/L的水样直接测定。低量程0.02 mg/L～2.0      mg/L,高量程0.1 mg/L～10       mg/L,超出此范围

的水样经稀释后，会造成水中游离氯损失。

- 4.3.2  原理

DPD 与水中游离氯迅速反应产生红色。在一定范围内，游离氯浓度越高，反应产生的红色越深，于

特定波长下比色定量。

- 4.3.3  试剂或材料

游离氯 DPD 试剂药包)。试剂主要成分包括 DPD、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠。

- 4.3.4  仪器设备

4.3.4.1  分光光度计或比色计。

4.3.4.2  比色杯。

- 4.3.5  试验步骤

4.3.5.1  游离氯在水中稳定性差，应在现场取样后立即测定。

4.3.5.2  将适量水样加于比色杯中，将比色杯置于比色槽中，盖上杯盖，按下仪器的“ZERO”  键，此时显 示0.00,作为空白对照。

4.3.5.3 取下比色杯，加入1包游离氯 DPD 试剂药包，盖上器皿盖，摇匀，立即放入比色槽中，按下仪器 “READ” 键，直接读数。仪器显示的数值即为水中游离氯的质量浓度(以 mg/L   为单位)。若有游离氯

存在，则溶液呈红色。要严格掌握反应时间，样品静置后的比色测定应在1 min 之内完成。

注：根据各比色计不同，严格按照各仪器使用说明书操作。

- 4.3.6  干扰及消除

警示——亚砷酸钠溶液为剧毒化学品。

应按照不同厂家不同型号仪器的说明书中游离氯检测的干扰消除方法，进行现场检测时干扰的去

除。当游离氯反应颜色异常(测定结果异常时),可能存在下述干扰：

a)     碘、溴、二氧化氯、臭氧、过氧化物均有干扰，氯胺、有机氯胺可能干扰。

b)    氧化态锰或氧化态铬均有干扰，可加入：

1)  盐酸溶液，调节 pH  到6～7;

2)  加3滴碘化钾溶液[p(KI)=30         g/L]到10 mL 样品中；

1)  与相应的分光光度计或比色计匹配。

- GB/T  5750.11—2023

3)  混合并等待1 min;

4)  加入3滴亚砷酸钠溶液[p(NaAsO₂)=5g/L]          并混合；

5)  按程序所示，检验处理过的样品；

6)  从原始分析过程中减去上述检验的结果，得到正确的游离氯的质量浓度。

- 4.3.7  精密度和准确度

4个实验室分别对含有游离氯低、中、高3个不同质量浓度的水样进行了精密度试验。低浓度 (0.05mg/L)    精密度测定结果的相对标准偏差为8.9%～12%;中浓度(1.00 mg/L)  精密度测定结果的

相对标准偏差为4.5%～8.0%;高浓度(5.00 mg/L)  精密度测定结果的相对标准偏差为2.9%～4.9%。

5  总氯

- 5.1 现场 N,N-  二乙基对苯二胺(DPD) 法

- 5.1.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测总氯的质量浓度为0.02 mg/L。

本方法适用于经含氯消毒剂消毒后的生活饮用水中总氯的测定。质量浓度为0.02 mg/L~

2.00  mg/L的水样直接测定，超出此范围的水样稀释后会造成水中总氯损失。

- 5.1.2  原理

DPD 与水中游离氯迅速反应产生红色，在碘的催化下各种形态的化合氯(一氯胺、二氯胺、三氯胺 等)也能与该试剂反应显色。在一定范围内，总氯浓度越大，反应产生的红色越深，于特定波长下比色

定量。

- 5.1.3  试剂或材料

总氯 DPD 试剂药包²’。试剂主要成分包括 DPD、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠、碘化钾。

- 5.1.4  仪器设备

5.1.4.1  分光光度计或比色计。

5.1.4.2  比色杯。

- 5.1.5  试验步骤

5.1.5.1  总氯在水中稳定性差，应在现场取样后立即测定。

5.1.5.2  取适量水样于比色杯中，将比色杯置于比色槽中，盖上杯盖，按下仪器的“ZERO”  键，此时显示 0.00,作为空白对照。

5.1.5.3 立刻加入1包总氯 DPD 试剂药包，盖上杯盖，摇匀，静置片刻后立即放入比色槽中，按下仪器 “READ” 键，直接读数。仪器显示的数值即为水中总氯的质量浓度(以 mg/L   为单位)。若有总氯存

在，则溶液呈红色。要严格掌握反应时间，样品静置后的比色测定应在3 min 之内完成。

注：根据各比色计不同，严格按照各仪器使用说明书操作。

2)  与相应的分光光度计或比色计匹配。

- GB/T  5750.11—2023

- 5.1.6  干扰及消除

警示——亚砷酸钠溶液为剧毒化学品。

当总氯反应颜色异常(测定结果异常时),可能存在下述干扰：

a)     碘、溴、二氧化氯、臭氧、过氧化物均有干扰，氯胺、有机氯胺可能干扰，

b)    氧化态锰或氧化态铬均有干扰，可加入：

1)  盐酸溶液，调节 pH  到6～7;

2)  加3滴碘化钾溶液[p(KI)=30         g/L]到10 mL 样品中；

3)  混合并等待1 min;

4)  加入3滴亚砷酸钠溶液[p(NaAsO₂)=5g/L]          并混合；

5)  按程序所示，检验处理过的样品；

6)  从原始分析过程中减去上述检验的结果，得到正确的总氯的质量浓度。

- 5.1.7  精密度

4个实验室分别对含有总氯低、中、高3个不同质量浓度的样品进行了精密度实验。低浓度 (0.05    mg/L)精密度测定结果的相对标准偏差为12%～14%;中浓度(0.40 mg/L)  精密度测定结果的相

对标准偏差为4.0%～5.0%;高浓度(1.00 mg/L)  精密度测定结果的相对标准偏差为3.8%～5.7%。

- 5.2  3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法

按4.2描述的方法测定。

6  含氯消毒剂中有效氯

- 6.1 碘量法

- 6.1.1  原理

含氯消毒剂中有效氯在酸性溶液中与碘化钾反应，释放出相当量的碘，用硫代硫酸钠标准溶液滴

定，计算有效氯的含量。

本方法适用于固体或液体含氯消毒剂中有效氯的测定。

- 6.1.2  试剂

6.1.2.1    碘化钾晶体。

6.1.2.2  冰乙酸(p2o=1.06      g/mL)。

6.1.2.3  硫酸溶液(1+8)。

6.1.2.4  硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1              mol/L]:称取26 g 五水合硫代硫酸钠(Na₂S₂O₃ ·

5H₂O)  及0.2 g 无水碳酸钠(Na₂CO₃),    溶于新煮沸放冷的纯水中，并稀释至1000 mL, 摇匀。放置1周 后过滤并标定浓度。

标定：准确称取3份0.11 g～0.14g  于120 ℃干燥至恒量的基准级重铬酸钾(K₂Cr₂O₇),      置于

250  mL碘量瓶中。于每瓶中加入25 mL 纯水，溶解后加2 g 碘化钾晶体及20 mL 硫酸溶液(1+8),混

匀，于暗处放置10 min 。 加150 mL 纯水，用硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1            mol/L]滴定，至溶

液呈淡黄色时，加3 mL 淀粉溶液(5 g/L) 。 继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色，记录用量为V₁ 。 同时

做空白试验，记录用量为V₀ 。 按式(2)计算硫代硫酸钠标准溶液的浓度：

…………………………

(2)

GB/T          5750.11—2023

式中：

c(Na₂S₂O₃)——    硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

| 1M | ——重铬酸钾的质量，单位为克(g); |
| --- | --- |
| V | 滴定重铬酸钾的硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL); |
| V₀ | —— 滴定空白的硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL); |
| 0.04903 | ——与1.00 mL 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=1.000 mol/L]相当的以克表示的 |

重铬酸钾的质量，单位为克每毫摩尔(g/mmol)。

6.1.2.5 淀粉溶液(5 g/L):   称取0.5 g 可溶性淀粉，用少许纯水调成糊状，边搅拌边倾入100 mL 沸水 中，继续煮沸2 min, 冷后取上清液备用。

6.1.3 仪器设备

6.1.3.1  滴定管：50 mL。

6.1.3.2 碘量瓶：250 mL。

6.1.4  试验步骤

6.1.4.1 将具有代表性的固体样品于研钵中研匀，用减量法称取1 g～2 g,置于100 mL 烧杯中。加入 少量纯水，将样品调成糊状。将样品全部转移至250 mL 容量瓶中，加纯水到刻度，混合均匀。

注：固体样品的取样量一般指常用的漂白粉(有效氯含量25%～35%)和漂粉精(有效氯含量60%～70%)的取样

量，其他含氯消毒剂的取样量可据此计算。

6.1.4.2  液体样品及可溶性样品可按产品标示的有效氯含量，吸取或称取适量，于250 mL 容量瓶中稀 释至刻度，混合均匀。

6.1.4.3 于250 mL 碘量瓶中加入1 g 碘化钾晶体，75 mL 纯水，使碘化钾溶解，加入2 mL 冰乙酸。从 容量瓶中吸取25.0 mL 样品溶液，注入上述碘量瓶中，密塞，加水封口于暗处放置5 min。

6.1.4.4  用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色时，加入1 mL 淀粉溶液(5 g/L),   继续滴定至溶 液蓝色刚消失为止，记录用量为 V。

6.1.5 试验数据处理

按式(3)计算含氯消毒剂中有效氯含量：

式中：

w(Cl₂)——  含氯消毒剂中有效氯含量，%;

V            —— 硫代硫酸钠标准溶液的用量，单位为毫升(mL);

c             —— 硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

m      —— 含氯消毒剂的用量，单位为克(g);

0.03545——与1.00 mL 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=1.000

效氯的质量，单位为克每毫摩尔(g/mmol)。

…    …………………       (3    )

mol/L]相当的以克表示的有

7  氯胺

N,N-  二乙基对苯二胺(DPD) 分光光度法：按4.1描述的方法测定。

GB/T     5750.11—2023

8  二氧化氯

8.1 N,N-  二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法

8.1.1 最低检测质量浓度

本方法测定范围为0.025 mg/L～9.5      mg/L,最低检测质量浓度为0.025 mg/L(ClO₂)。

本方法适用于生活饮用水中二氧化氯的测定。本方法要求水样的总有效氯(Cl₂) 不高于5 mg/L,  高 于此值时，样品应稀释。氧化态锰和铬酸盐可使 DPD 产生颜色，导致测定结果偏高，可向水样中加入亚 砷酸钠或硫代乙酰胺校正；由于滴定液进入的铁离子可活化亚氯酸盐而干扰滴定终点，可加入乙二胺四

乙酸二钠盐抑制。

8.1.2 原理

水中的二氧化氯与 DPD 反应呈红色。用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。加入磷酸盐缓冲液会使水样 保持中性，在此条件下，二氧化氯只能得到1 mol  电子而被还原为 CIO₂-,   从硫酸亚铁铵溶液用量可计 算水样中二氧化氯的质量浓度。甘氨酸将水中的游离氯转化为氯化氨基乙酸而不干扰二氧化氯的

测定。

8.1.3  试剂

警示——8.1.3.5中 DPD 草酸盐为有毒化学品； 8.1.3.4中 HgCl₂ 、8.1.3.8 亚砷酸钠为剧毒化学品；

8.1.3.9 中硫代乙酰胺为怀疑致癌物。

8.1.3.1  重铬酸钾标准溶液[c(1/6K₂Cr₂O₇)=0.1000                mol/L]:称取干燥的基准重铬酸钾4.904 g, 溶

于蒸馏水中，定容至1000 mL, 储存于磨口玻璃瓶中。

8.1.3.2  二苯胺磺酸钡溶液(1 g/L):   称取0.1 g 二苯胺磺酸钡[(C₆H₅NHC₆H₄-SO₃)₂Ba]         溶于100 mL

蒸馏水中。

8.1.3.3  硫酸亚铁铵标准溶液{c[(NH)₂Fe(SO₄)₂]=0.0030                       mol/L}: 称取六水合硫酸亚铁铵 [(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O]1.176g                  溶于含1 mL 硫酸溶液(1+3)的蒸馏水中，用新煮沸放冷的蒸馏 水稀释至1000 mL 。用重铬酸钾标准溶液按下述方法标定浓度，此溶液可使用1个月。

吸取100 mL 硫酸亚铁铵标准溶液，加入10 mL 硫酸溶液(1+5)、5 mL 磷 酸(p₂o=1.69        g/mL)和

2  mL二苯胺磺酸钡溶液(1 g/L),   用重铬酸钾标准溶液[c(1/6K₂Cr₂O₇)=0.1000                mol/L]滴定至紫色

持续30 s 不褪。硫酸亚铁铵标准溶液的浓度可由式(4)算出：

……………      …      …(4    )

式中：

c[(NH₄)₂Fe(SO₄)₂]——         硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

C1                                                                  ——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

V₁                                        ——滴定硫酸亚铁铵标准溶液消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升

(mL);

V₂                                           ——硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。

8.1.3.4 磷酸盐缓冲溶液：称取24 g 无水磷酸氢二钠(Na₂HPO₄)    和 4 6 g 无水磷酸二氢钾(KH₂PO₄)      溶于蒸馏水中。另在100 mL 蒸馏水中溶解800 mg     Na₂EDTA,合并两种溶液，加蒸馏水至1000 mL。 另加20 mg 氯化汞(HgCl₂),    防止溶液长霉。

8.1.3.5     DPD 指示剂溶液：称取1 g   DPD 草酸盐[(C₂H₅)₂NC₆H₄NH₂·(COOH)₂],                或1.5 g   DPD 五

GB/T            5750.11—2023

水合硫酸盐[(C₂H₅)₂NC₅H₄NH₂·H₂SO₄·5H₂O],                或1. 1 g  DPD无水硫酸盐[(C₂H₃)₂NC₆H₄NH₂ ·

H₂SO₄]   溶于含8 mL 硫酸溶液(1+3)和200 mg    Na₂EDTA 的无氯蒸馏水中，并用无氯蒸馏水稀释至

1000    mL,储于具玻塞的棕色玻璃瓶中，置于暗处。如发现溶液褪色，应即弃去。定期检查溶液空

白，当其在515 nm 处吸光度大于0.002/cm 时，应即弃去。

8.1.3.6  甘氨酸(C₂H₃NO₂)   溶液(100 g/L): 称取10 g 甘氨酸溶于100 mL

8.1.3.7 乙二胺四乙酸二钠(Na₂EDTA):    固体。

8.1.3.8 亚砷酸钠溶液(5 g/L):   称取5.0 g 亚砷酸钠(NaAsO₂)   溶于1000

8.1.3.9 硫代乙酰胺溶液(2.5 g/L):   称取250 mg 硫代乙酰胺(CH₃CSNH₂)

蒸馏水中。

mL 蒸馏水中。

溶于100 mL 蒸馏水中。

8.1.4 试验步骤

8.1.4.1  在一个250 mL 锥形瓶中加入5 mL  磷酸盐缓冲溶液和0.5 mL 亚砷酸钠溶液(5 g/L)  或 0.5   mL 硫代乙酰胺溶液(2.5 g/L),   加入100 mL 水样混匀。

8.1.4.2 向上述锥形瓶中加入5 mL   DPD指示剂溶液，混匀，用硫酸亚铁铵标准溶液{c[(NH₄)₂Fe (SO₄)₂]=0.0030          mol/L}滴定至红色消失，记录滴定读数V₁。

8.1.4.3 另取一个250 mL 锥形瓶，加入100 mL 水样和2 mL 甘氨酸溶液(100 g/L),    混匀。

8.1.4.4 再取一个250 mL 锥形瓶，加入5 mL 磷酸盐缓冲溶液和5 mL  DPD指示剂溶液，混匀，加入约 200  mg  Na₂EDTA。

8.1.4.5  将经过甘氨酸处理的水样加入混合溶液8 . 1 .4 .4 中，混匀，用硫酸亚铁铵标准溶液 c[(NH₄)₂Fe(SO₄)₂]=0.0030               mol/L快速滴定至红色消失，记录滴定液读数V₂。

8.1.5 试验数据处理

按式(5)计算水样中二氧化氯的质量浓度：

式中：

p(ClO₂)—— 水样中二氧化氯的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L)

……  ……           (5   )

c              —— 硫酸亚铁铵标准溶液浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

V₂            —— 水样滴定时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升(mL);

V₁            —— 水样中氧化态锰和铬酸盐消耗硫酸铁铵标准溶液的体积，单位为毫升(mL); V                        水样体积，单位为毫升(mL);

13.49×5——与1.00 mL 硫酸亚铁铵标准溶液{c[(NH₄),Fe(SO₄)₂]=1.000

克表示二氧化氯的实际质量，单位为微克每摩尔(μg/mol)。

mol/L}相当的以毫

8.2 碘量法

8.2.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为10μg( 以 ClO₂  计),若取水溶液500 mL, 其最低检测质量浓度为20μg/L

(以 ClO。计)。

本方法适用于纯二氧化氯水溶液中二氧化氯的测定。温度和强光可影响溶液的稳定性，因此二氧 化氯储备溶液应避光、密闭，并0℃~4 ℃冷藏保存。为尽量减少二氧化氯的损失，其制备及标定过程

要求在室温不超过20 ℃及非直射光线下进行。

8.2.2 原理

亚氯酸钠(NaClO₂)  溶液与稀硫酸反应，可生成二氧化氯。氯等杂质通过亚氯酸钠溶液除去。用恒

- GB/T  5750.11—2023

定的空气流将所产生的二氧化氯带出，并通入纯水中配制成二氧化氯溶液，其质量浓度以碘量法测定。

8.2.3 试剂

警示——三氧化二砷为剧毒化学品。

8.2.3.1  碘片。

8.2.3.2 冰乙酸(p2o=1.06      g/mL)。

8.2.3.3 亚氯酸钠(NaClO₂)。

8.2.3.4  碳酸氢钠。

8.2.3.5   三氧化二砷：基准试剂。

8.2.3.6   碘化钾。

8.2.3.7  硫代硫酸钠：优级纯。

8.2.3.8  硫酸(p2o=1.84       g/mL)。

8.2.3.9 硫酸溶液(1+9)。

8.2.3.10  氢氧化钠溶液(150 g/L)。

8.2.3.11  亚氯酸钠饱和溶液：取适量亚氯酸钠(NaClO₂)    于烧杯内，加少量纯水，搅拌使成为饱和溶液 (亚氯酸钠的溶解度相当高，按所需用量配制)。

8.2.3.12  二氧化氯储备溶液的制备步骤如下。 a)    二氧化氯的发生及吸收装置，见图1。

图 1 二氧化氯发生及吸收装置

b)    在 A 瓶中放入300 mL 纯水，将 A 瓶一端玻璃管与空气压缩机相接，另一玻璃管与 B 瓶相连。 B 瓶为高强度硼硅玻璃瓶，瓶口有三根玻璃管；第一根插至离瓶底5 mm  处，用以引进空气；第 二根上接带刻度的圆柱形分液漏斗，下端伸至液面下；第三根下端离开液面，上端与 C 瓶 相 接。溶解10 g 亚氯酸钠于750 mL 纯水中并倒入B 瓶中；在分液漏斗中装有20 mL 硫酸溶液  (1+9) 。C    瓶为装有亚氯酸钠饱和溶液或片状固体亚氯酸钠的洗气塔。D 瓶 为 2 L 硼硅玻璃 收集瓶，瓶中装有1500 mL 纯水，用以吸收所发生的二氧化氯，余气由排气管排出。整套装置

应放入通风橱内。

c)    启动空气压缩机，使空气均匀地通过整个装置。每隔5 min   由分液漏斗加入5 mL 硫酸溶液

(1+9),加完最后一次硫酸溶液后，空气流要持续30 min。

d)    所获得的黄色二氧化氯储备溶液放入棕色瓶中密塞于0℃~4 ℃冷藏箱中保存。其质量浓度

约为250 mg/L～600         mg/LClO₂,相当于500 mg/L～1200       mg/L 有效氯(Cl₂)。

- GB/T  5750.11—2023

8.2.3.13  二氧化氯标准溶液：临用前，取一定量二氧化氯储备溶液，用无需氯水稀释至所需浓度，用碘 量法标定。

8.2.3.14  碘标准储备溶液[c(1/2I₂)=0.1            mol/L]:称取13 g 碘片及35 g 碘化钾溶于100 mL 纯水中 并稀释至1000 mL, 保存在棕色瓶中。准确称取0.15 g 预先在硫酸干燥器中干燥至恒量的三氧化二 砷，放入250 mL 碘量瓶中，加4 mL 氢氧化钠溶液溶解，再加入50 mL 纯水，2滴酚酞指示剂，用硫酸溶 液(1+9)中和，再加3 g 碳酸氢钠及3 mL 淀粉指示剂，用碘标准储备溶液滴至浅蓝色，同时做空白 试验。

8.2.3.15  碘标准使用溶液[c(1/2I₂)=0.0282           mol/L]:溶解25 g 碘化钾于1000 mL 容量瓶中，加少许纯 水，按计算量加入经过标定的碘标准储备溶液，用无需氯水稀释至刻度，此液浓度为0.0282 mol/L,  保存于 棕色广口瓶，防止直射光照射，勿与橡皮塞或橡胶管接触。

8.2.3.16  硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000               mol/L]:其配制及标定按 GB/T   5750.4—2023 中12.1.3.12描述的方法进行。

8.2.3.17    淀粉指示剂溶液(5 g/L)。

8.2.3.18  酚酞指示剂溶液(5 g/L)。

- 8.2.4  仪器设备

8.2.4.1  碘量瓶。

8.2.4.2  滴定管。

- 8.2.5  试验步骤

8.2.5.1  取样体积以终点时所消耗硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000              mol/L]在0.2 mL~

20  mL之间为宜。

8.2.5.2  用冰乙酸调节所确定体积的样品使其pH  为3～4,记录用量。

8.2.5.3  另取一个碘量瓶，放入上述步骤相等冰乙酸的用量及1 g 碘化钾，再加入所确定体积的样 品，摇匀，密塞，置于暗处，反应5 min 。 在无直射光下，用硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=

0.1000  mol/L]滴定至淡黄色，加1 mL 淀粉指示剂(5 g/L)  再滴至浅蓝色消失为止，记录用量。

8.2.5.4  同时测定试剂空白，取与样品用量相同体积的纯水，加入上面确定的冰乙酸用量，1 g 碘化钾和 1mL   淀粉指示剂溶液(5 g/L)   按以下8.2.5.4 a) 或8.2.5.4 b) 项测定空白值：

a)     若溶液呈蓝色，用硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000               mol/L]滴定至蓝色刚消失，记

录用量；

b)    若溶液不呈蓝色，用碘标准使用溶液[c(1/2I₂)=0.0282             mol/L]滴至蓝色，再用硫代硫酸钠标

准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000             mol/L]进行反滴定，记录两者之差。

注：在计算二氧化氯含量时，若试剂空白为8.2.5.4 a)情况，则样品消耗硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=

0.1000  mol/L]的用量减8.2.5.4 a) 所测值；若试剂空白试验为8.2.5.4 b)情况，则硫代硫酸钠标准溶液量加上

8.2.5.4   b)所测值。

- 8.2.6  试验数据处理

二氧化氯(ClO₂)  的质量浓度可用二氧化氯(ClO₂)  或有效氯(Cl₂)  表示。按式(6)计算：

(6)

式中：

p(ClO₂)——   水样中二氧化氯质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

c             —— 硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

- GB/T  5750.11—2023

V₁           —— 水样硫代硫酸钠标准溶液的用量，单位为毫升(mL);

V。         空白试验硫代硫酸钠标准溶液的用量，单位为毫升(mL);

V            —— 水样体积，单位为毫升(mL);

13.49       与1.00 mL 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na,S,O₃)=1.000              mol/L]相当的以毫克表示的 二氧化氯的质量，单位为微克每摩尔(μg/mol)。

- 8.3  甲酚红分光光度法

- 8.3.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量为0.5μg,若取25 mL 水样测定，则最低检测质量浓度为0.02 mg/L。

本方法适用于生活饮用水中二氧化氯含量的测定。

- 8.3.2  原理

在 pH=3  时，二氧化氯与甲酚红发生氧化还原反应，剩余的甲酚红在碱性条件下显紫红色，于

573 nm 波长下比色定量。

- 8.3.3 试剂

8.3.3.1  本方法配制试剂及稀释标准溶液所用纯水均为无需二氧化氯的蒸馏水。即取蒸馏水每升加入 2  mg二氧化氯(或含5 mg 游离氯的氯水)放置1 d,用 N,N- 二乙基对苯二胺法检查尚有氯反应。将此 蒸馏水让日光照射或煮沸，检查无氯后使用。

8.3.3.2  硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000      mol/L]。

8.3.3.3  碘标准溶液[c(1/2I₂)=0.1000             mol/L]。

8.3.3.4  淀粉溶液(5 g/L)。

8.3.3.5  甲基橙指示剂溶液。

8.3.3.6 盐酸溶液(1+23)。

8.3.3.7  柠檬酸盐缓冲溶液(pH=3):     取46.5 mL19.2      g/L 柠檬酸(C₆H₈O₇)    溶液与3.5 mL29.4       g/L

柠檬酸钠溶液混合后用纯水稀释为100 mL(可在 pH 计上用柠檬酸溶液调节)。

8.3.3.8  甲酚红溶液：称取0.1 g  甲酚红，用20 mL   99%乙醇溶解后加水至100 mL 成储备溶液。取 1  mL 用纯水稀释为50 mL 后使用。

8.3.3.9  氢氧化钠溶液(50 g/L)。

8.3.3.10 二氧化氯标准储备溶液：取250 mL  曝气瓶4个串联，于第一及第二两个瓶中依次加入 50  mL及100 mL 亚氯酸钠饱和溶液，第三及第四个瓶中各加入100 mL 纯水，连接好后向第一个瓶中 加入硫酸(1+1)至呈酸性(产生黄橙色气体),用500 mL/min   的流量抽气，将二氧化氯吸收于纯水中。 当第四个瓶纯水吸收液中黄色较深时停止抽气，取第四个瓶中的标准溶液储于棕色瓶内，0℃~4 ℃冰 箱内保存。按以下步骤准确测定二氧化氯标准储备溶液的质量浓度。

a)     向250 mL 碘量瓶内加入100 mL 无需氯纯水、1 g 碘化钾及5 mL 冰乙酸，摇动碘量瓶，让碘 化钾溶完。加入10.00 mL 二氧化氯标准溶液，在暗处放置5 min 。 用0.1000 mol/L   硫代硫 酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色时，加入1 mL 淀粉溶液(5 g/L),   继续滴定至终点。

b)    空白滴定：向碘量瓶内按测定二氧化氯步骤加入相同量的试剂(仅不加二氧化氯),如果加入淀 粉溶液后溶液显蓝色，则用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失，记录用量。如果加入淀粉溶 液后不显蓝色，则加入1.00 mL0.1000       mol/L 碘标准溶液，使溶液呈蓝色，再用硫代硫酸钠标 准溶液滴定至终点，记录用量。在计算二氧化氯浓度时，应减去空白。如果加有碘标准溶 液，则应加入空白(此时空白值为1 mL 碘标准溶液相当的硫酸钠标准溶液的体积减去滴定的

体积)。

c)     按式(7)计算二氧化氯标准储备溶液的质量浓度：

GB/T     5750.11—2023

………………………

(7   )

式中：

p(ClO₂)——   二氧化氯标准储备溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL);

c                 —— 硫 代 硫 酸 钠 标 准 溶 液 的 浓 度 ， 单 位 为 摩 尔 每 升(mol/L)

V₁           —— 滴定二氧化氯所用硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL); V₀           —— 滴定空白所用硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL);

V₂           —- 二氧化氯体积，单位为毫升(mL);

13.49  ——与1.00 mL 硫代硫酸钠标准溶液[c(Na₂S₂O₃)=0.1000               mol/L]相当的以毫克 表示的二氧化氯的质量，单位为克每摩尔(g/mol)。

8.3.3.11  二氧化氯标准使用溶液：取二氧化氯标准储备溶液，用纯水稀释为1 mL 含 5 μg 二氧化氯。

8.3.4 仪器设备

8.3.4.1  具塞比色管：25 mL。

8.3.4.2 分光光度计。

8.3.5  试验步骤

8.3.5.1  量取100 mL 水样于250 mL 锥形瓶中，加两滴甲基橙指示剂溶液，用盐酸溶液(1+23)滴定至 浅橙红色，记录用量。

8.3.5.2 取 2 5 mL 水样于比色管中，根据8.3.5.1步骤中盐酸用量加入盐酸(一般地面水需加2滴)。

8.3.5.3  取 2 5 mL  比色管7支，分别加入二氧化氯标准使用溶液0 mL 、0.10 mL 、0.25 mL 、0.50 mL、 0.75  mL 、1.00  mL 及1.25 mL, 加纯水至标线。再各加1滴盐酸溶液(1+23)。

8.3.5.4  向样品及标准管中各加0.5 mL 柠檬酸盐缓冲溶液(pH=3)     摇匀。再各加0.5 mL  甲酚红溶

液，摇匀后室温放置10 min。

8.3.5.5  各 加 1 mL8g/L      氢氧化钠溶液，摇匀。

8.3.5.6 于573 nm 波长、用5 cm  比色皿、以纯水作参比，调透光率40%,测定水样和标准的吸光度。

8.3.5.7  以吸光度为纵坐标，以二氧化氯质量为横坐标，绘制标准曲线，从标准曲线上查出样品管中二 氧化氯的质量。

8.3.6  试验数据处理

水样中二氧化氯的质量浓度按式(8)计算：

式中：

p(ClO₂)——   水中二氧化氯的质量浓度，单位为克每升(g/L);

………  ………

…

(8)

m            —— 从标准曲线上查得的二氧化氯质量，单位为毫克(mg);

V            —— 水样体积，单位为毫升(mL)。

8.3.7  精密度和准确度

4个实验室向天然水中加入0.05 mg/L 、0.10    mg/L 、0.20    mg/L 二氧化氯，测定5份，回收率为

88.5%～106%,平均为95.4%,相对标准偏差为9.3%。

8.4  现场 N,N-  二乙基对苯二胺(DPD) 法

8.4.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量浓度为0.02 mg/L。

- GB/T  5750.11—2023

本方法适用于经二氧化氯消毒后的生活饮用水中二氧化氯的测定，质量浓度为0 mg/L~

5.50  mg/L 的水样直接测定。超出此范围的水样稀释后会造成水中二氧化氯损失。

- 8.4.2  原理

水中二氧化氯与 DPD 反应产生粉色，其中二氧化氯中20%的氯转化成亚氯酸盐，显色反应与水中

二氧化氯含量成正比，于特定波长下比色定量。

- 8.4.3  试剂或材料

8.4.3.1  DPD 试剂或含 DPD 试剂的安瓿³。试剂主要成分包括 DPD、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠。

8.4.3.2  甘氨酸(C₂H₅NO₂)    溶液(100 g/L)。

- 8.4.4  仪器设备

8.4.4.1  分光光度计或比色计。 8.4.4.2  比色杯。

8.4.4.3  烧杯：50 mL。

- 8.4.5  试验步骤

警示——亚砷酸钠溶液为剧毒化学品。

8.4.5.1  二氧化氯在水中稳定性差，故最好现场取样，立即测定。

8.4.5.2 按照仪器说明书操作步骤进行测定，也可参考8.4.5.3～8.4.5.5步骤进行操作。

8.4.5.3 将待测样品倒入比色杯中，作为空白对照。将此比色杯置于比色池中，盖上器具盖，按下仪器 的“ZERO” 键，此时显示0.00。

8.4.5.4  取适量水样于比色杯中，立刻加入甘氨酸试剂(每10 mL 水样加入4滴),摇匀。加入1包 DPD 试剂，轻摇20 s, 静置30 s 使不溶物沉于底部。

或于50 mL 烧杯中取40 mL 水样，加入16滴甘氨酸溶液，摇匀。将含有 DPD 试剂的安瓿倒置于 待测水样的烧杯中(毛细管部分朝下),用力将毛细管部分折断，此时水将充满安瓿，待水完全充满后，快

速将安瓿颠倒数次混匀，擦去安瓿外部的液体及手印，静置30 s 使不溶物沉于底部。操作见图2。

图 2  操作示意图

8.4.5.5  将装有样品的比色杯或安瓿放置于比色池中，盖上器具盖，按下仪器的“READ”  键，仪器将显 示测定水样中二氧化氯的质量浓度(以 mg/L   为单位)。要严格掌握反应时间，样品静置后的比色测定

应在1 min 内完成。

3)  与相应的分光光度计或比色计匹配。

- GB/T  5750.11—2023

8.4.5.6 存在干扰时，采用以下方式进行去除：

a)     当水样碱度>250 mg/L  ( 以CaCO₃   计)或酸度>150 mg/L  ( 以CaCO₃  计)时，可以抑制颜色生 成或生成的颜色立即褪色，用0.5 mol/L  硫酸溶液或1 mol/L   氢氧化钠溶液将水样调节至pH

6～7,测定结果要进行体积校正；

b)    一氯胺浓度较高时将干扰二氧化氯测定，加入试剂后1 min  内3.0 mg/L   的一氯胺将引起约 0.1    mg/L 二氧化氯的增加；

c)     氧化态的锰和铬干扰测定结果，于25 mL 水样中加入3滴30 g/L  碘化钾反应1 min 或通过加 入 3 滴 5 g/L  亚砷酸钠去除锰和铬的干扰；某些其他金属与甘氨酸反应也会干扰测定结果，可

以通过多加甘氨酸溶液去除此干扰；

d)    溴、氯、碘、臭氧有机胺和过氧化物干扰测定的结果。

- 8.4.6  精密度

5个实验室分别对含二氧化氯低、中、高3种不同质量浓度的水样进行了精密度试验，低浓度 (0.1    mg/L)精密度测定结果平均相对标准偏差(RSD)  为0.1%;中浓度(1.3 mg/L)  精密度测定结果平

均相对标准偏差(RSD)  为1.1%;高浓度(3.7 mg/L)  精密度测定结果平均相对标准偏差(RSD)  为2 . 0%。

9  臭氧

- 9.1 碘量法

- 9.1.1  原理

臭氧能使碘化钾溶液释放出游离碘，再用硫代硫酸钠标准溶液滴定，计算出水样中臭氧含量。

本方法适用于经臭氧消毒后生活饮用水中残留臭氧的测定。

- 9.1.2  仪器设备

9.1.2.1  1 L 和500 mL 标准的洗气瓶和吸收瓶，进气支管的末端配有中等孔隙度的玻璃砂芯滤板。

9.1.2.2    纯氮气或纯空气气源：0.2 L/min～1.0      L/min。

9.1.2.3 玻璃管或不锈钢管。

- 9.1.3  试剂

9.1.3.1  碘化钾溶液：溶解20 g 不含游离碘、碘酸盐和还原性物质的碘化钾于1 L 新煮沸并冷却的纯 水，贮于棕色瓶中。

9.1.3.2  0.1000  mol/L硫代硫酸钠标准溶液。

9.1.3.3  硫代硫酸钠标准使用溶液：将硫代硫酸钠标准溶液临用前稀释为0.0050 mol/L,   每 1 mL 相当 于120 μg 臭氧。

9.1.3.4  淀粉指示剂溶液(5 g/L)。

9.1.3.5 0.0500  mol/L碘标准溶液。

9.1.3.6  0.0050  mol/L碘标准使用溶液：取碘标准溶液临用前准确稀释为0.0050 mol/L。

9.1.3.7 硫酸溶液(1+35)。

9.1.4  试验步骤

9.1.4.1 样品采集

用 1 L 洗气瓶，在进气支管的出口端配有玻璃砂芯滤板，采集水样800 mL。

注：水中剩余臭氧很不稳定，因此要在取样后立即测定。在低温和低 pH 值时，剩余臭氧的稳定性相对较高。

GB/T    5750.11—2023

9.1.4.2  臭氧吸收

用纯氮气或纯空气由洗气瓶底部的玻璃砂芯滤板通入水样中，洗气瓶与另一只含有400 mL 碘化 钾溶液的吸收瓶相串联，通气至少5 min, 通气流量保持在0.5 L/min～1.0       L/min,供水中所有的臭氧

都被驱出并吸收在碘化钾溶液中。

9.1.4.3  滴定

将吸收臭氧的碘化钾溶液移至1 L 的碘量瓶中，并用适量的纯水冲洗吸收瓶，洗液合并在碘量瓶 中。加入20 mL 硫酸溶液(1+35),使 pH  降低到2.0以下。用硫代硫酸钠标准使用溶液滴定至淡黄色

时，再加入1 mL～2   mL 淀粉指示剂溶液，使溶液变为蓝色，再迅速滴定到终点。

9.1.4.4  空白试验

取400 mL 碘化钾溶液，加20 mL 硫酸溶液(1+35)和1 mL～2   mL淀粉指示剂溶液(5 g/L), 进行

下列一种空白滴定：

a)     如出现蓝色，用硫代硫酸钠标准使用溶液(0.0050 mol/L)  滴定至蓝色刚消失；

b)    如不出现蓝色，用碘标准使用溶液(0.0050 mol/L)   滴定至蓝色刚出现。

9.1.5 试验数据处理

水样中臭氧的质量浓度按式(9)计算：

………

…      …    …(9    )

式中：

p(O₃)—— 水样中臭氧质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

V₁       —— 水样滴定时所用硫代硫酸钠标准使用溶液的体积，单位为毫升(mL);

V₂      —— 空白滴定时所用硫代硫酸钠标准使用溶液的体积(取正值)或碘标准溶液的体积(取负

值),单位为毫升(mL);

c         —— 硫代硫酸钠标准使用溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L);

V       —— 水样体积，单位为毫升(mL);

24   — — 与1 mL  硫代硫酸钠溶液[c(Na₂S₂O₃)=1.000              mol/L]相当的以毫克表示的臭氧的质

量，单位为毫克每摩尔(mg/mol)。

9.1.6  精密度和准确度

单个实验室向水中分别注入4 mg/L   及 5 mg/L  臭氧，测定11次，剩余臭氧平均值为0.339 mg/L

及0.424 mg/L,   标准偏差为0.018 mg/L  与0.025 mg/L,   相对标准偏差为5.3%及5.9%。

9.2  靛蓝分光光度法

9.2.1 最低检测质量浓度

本方法最低检测质量浓度为0.01 mg/L。

本方法适用于经臭氧消毒后生活饮用水中残留臭氧的测定。过氧化氢和有机过氧化物可以使靛蓝 缓慢褪色。若加入靛蓝后6 h 内测定臭氧即可预防过氧化氢的干扰。有机过氧化物可能反应更快。三 价铁不会产生干扰，二价锰也不会产生干扰，但会被臭氧氧化，而氧化后的产物会使靛蓝褪色。通过设

立对照(事先选择性地去掉臭氧),来消除这些干扰。否则，0.1 mg/L   被氧化的锰即可产生0.08 mg/L

- GB/T  5750.11—2023

臭氧的相当的反应。氯会产生干扰，低浓度的氯(<0.1 mg/L) 可被丙二酸掩盖。溴被还原成溴离 子，可引起干扰(1 mol 的 HBrO  相当于0.4 mol 臭氧)。若HBrO  或氯的质量浓度超过0.1 mg/L,  不适

合用该法来精确检测臭氧。

- 9.2.2  原理

在酸性条件下，臭氧可迅速氧化靛蓝，使之褪色，吸光率的下降与臭氧浓度的增加呈线性。

- 9.2.3  试剂或材料

9.2.3.1 靛蓝三磺酸钾：纯度为80%～85%。

9.2.3.2  磷酸(p2o=1.69      g/mL)。

9.2.3.3 磷酸二氢钠。

9.2.3.4  靛蓝储备溶液(0.77 g/L):   于 1 L  的容量瓶中加入约200 mL 蒸馏水和1 mL 磷 酸(p₂o=

1.69     g/mL),摇匀，加入0.77 g 靛蓝三磺酸钾(CisH₇K₃N₂O₁S₃),        加蒸馏水至刻度。储备溶液避光可

保存4个月。

注：1:100的稀释液在600 nm 的吸光度是(0.20±0.010)/cm, 当吸光度降至0.16/cm 时，弃掉。

9.2.3.5 靛蓝溶液I:   在 1 L 的容量瓶中加入20 mL 靛蓝储备溶液、10 g 磷酸二氢钠、7 mL 磷酸(p2o=

1.69     g/mL),加水稀释至刻度。

注： 当吸光度降至原来的80%时，重新配制溶液。

9.2.3.6  靛蓝溶液Ⅱ:除需加入靛蓝储备溶液(0.77 g/L)100    mL外，配制过程如靛蓝溶液I。

9.2.3.7  丙二酸(C₃H₄O₄)    溶液(50 g/L):   取 5 g 丙二酸溶于水中，定容至100 mL。

9.2.3.8  甘氨酸(C₂H₅NO₂)    溶液(70 g/L):   取 7 g 甘氨酸溶于100 mL 蒸馏水中。

- 9.2.4  仪器设备

9.2.4.1   分光光度计。

9.2.4.2  容量瓶：100 mL。

- 9.2.5  样品

9.2.5.1  样品的稳定性：臭氧在水中稳定性很差(10 min～15 min 即可衰减一半；40 min 后浓度几乎衰 减为零),故最好现场取样立即测定。而且对于臭氧质量浓度≥0.60 mg/L  的水样，水样稀释后会造成 水中臭氧损失。

9.2.5.2 样品的采集：样品与靛蓝反应越快越好，因为残留物会很快分解掉。在收集样品过程中，要避 免因气体处理而损失。不要将样品放置烧瓶的底部。加入样品后，持续摇晃，使得溶液完全反应。

- 9.2.6  试验步骤

9.2.6.1 臭氧质量浓度为0.01 mg/L～0.1     mg/L 范围的测定：于2个100 mL 的容量瓶中分别加入靛 蓝溶液I10    mL,其中一个加入样品90 mL, 而另一个加入蒸馏水90 mL 作为空白对照，于600 nm  波

长下，5 cm 比色杯，测定两个溶液的吸光度，比色测定应在4 h 内完成。

9.2.6.2  臭氧质量浓度为0.05 mg/L～0.5mg/L      范围的测定：将9.2.6.1过程中的10 mL 靛蓝溶液 I

换成10 mL 靛蓝溶液Ⅱ,其他步骤相同。

9.2.6.3  存在干扰时，采用以下方式进行去除。

a)    若存在低浓度的氯(<0.1 mg/L),   可分别在两个容量瓶中加入1 mL  的丙二酸溶液(50 g/L),   去除氯的干扰，然后再加入样品并定容。尽快测量吸光度，最好在60 min   内 (Br~ 、Br₂、

HBrO 仅能被丙二酸部分去除)。

GB/T            5750.11—2023

b)    若存在锰，则预先将样品经过氨基乙酸处理，破坏掉臭氧。将0.1 mL  的氨基乙酸溶液加入 100  mL的容量瓶(作为空白),另取一个加入10 mL 的靛蓝溶液Ⅱ(作为样品)。用吸管吸取 相同体积的样品加入上述容量瓶中。调整剂量，以至于样品瓶中的褪色反应可肉眼观察又不 完全漂白(最大体积80 mL) 。 在加入靛蓝前，确定空白瓶中的氨基乙酸和样品混合液的 pH 不低于6,因为臭氧和氨基乙酸溶液(70 g/L)  在低 pH  值下反应非常缓慢。盖好塞子，仔细混 匀。加入样品30 s～60   s 后，加入10 mL 的靛蓝溶液Ⅱ到空白瓶中。向两个瓶中加入不含臭 氧的水定容至刻度，充分混匀。然后在大致相同的时间里30 min～60   min 内测定吸光度(若 超过这个时间，则残留的氧化态锰会缓慢氧化靛蓝使之褪色，空白和样品的吸光度的漂移产生 变化)。空白瓶中的吸光度的减少由氧化态锰引起，而样品中的吸光度则是由臭氧和锰氧化物

共同作用引起。

9.2.7  试验数据处理

水样中残留臭氧的质量浓度按式(10)计算：

…………………………

(10

)

式中：

p(O₃)—— 水样中残留臭氧的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L);

△A  —— 样品和空白吸光度之差；

f         ——0.42[因子f  以灵敏度因子20000/cm 为基础，即每升水中1 mol  的臭氧引起的吸光度

(600   nm)的变化，由碘滴定法获得];

b         —— 比色杯的厚度，单位为厘米(cm);

V        —— 样品的体积(一般是90 mL),  单位为毫升(mL)。

9.2.8 精密度

3个实验室对臭氧质量浓度为0.05 mg/L～0.5   mg/L 范围内水样进行了精密度的测定，测定结果

相对标准偏差(RSD)  在0 .8%～4 . 7%之间。

9.3  靛蓝现场测定法

9.3.1  最低检测质量浓度

本方法最低检测质量浓度为0.01 mg/L。

本方法适用于经臭氧消毒后的生活饮用水中臭氧的测定，质量浓度为0.01 mg/L～0.75       mg/L 的 水样直接测定，超出此范围的水样稀释后会造成水中臭氧损失。氯会对结果产生干扰，含靛蓝试剂的安

瓿中含抑制干扰的试剂。

9.3.2  原理

在 pH   2.5 的条件下，水中臭氧与靛蓝试剂发生蓝色褪色反应，于特定波长下定量测定。

9.3.3 试剂或材料

含靛蓝试剂的安瓿)。试剂主要成分包括靛蓝三磺酸钾、无水磷酸二氢钠、丙二酸。

9.3.4  仪器设备

9.3.4.1    分光光度计或比色计。

4) 与相应的分光光度计或比色计匹配。

- GB/T  5750.11—2023

9.3.4.2  烧杯：50 mL。

- 9.3.5  试验步骤

9.3.5.1  按照仪器说明书操作步骤进行测定，也可参考9.3.5.2～9.3.5.4步骤进行操作。

9.3.5.2  于50 mL 烧杯中取40 mL 水样，另一个烧杯取至少40 mL 空白样(不含臭氧的蒸馏水),用含 有靛蓝试剂的安瓿分别倒置于空白样和待测水样的烧杯中(毛细管部分朝下),用力将毛细管部分折 断，此时水将充满安瓿，待水完全充满后，快速将安瓿颠倒数次混匀，擦去安瓿外部的液体及手印(见图2)。

9.3.5.3  将空白对照的安瓿置于比色池中(空白样颜色为蓝色),盖上器具盖，按下仪器的“ZERO” 键，此时显示0.00。

9.3.5.4  将装有样品的安瓿放置于比色池中，盖上器具盖，按下仪器的“READ”  键，仪器将显示测定水 样中臭氧的质量浓度(以 mg/L   为单位)。

注：臭氧在水中稳定性很差(10 min～15  min 即可衰减一半；40 min 后浓度几乎衰减为零),故要求现场取样立即

测定。

- 9.3.6  精密度

5个实验室对臭氧质量浓度为0.05 mg/L～0.5      mg/L 范围内水样进行了精密度的测定，测定结果

相对标准偏差(RSD)  在5 . 5%～11%之间。